T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                08/01/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdür V.

| BEYİN CERRAHİ YAKLAŞIK MALİYETİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | ŞARJ EDİLEBİLİR BEYİN STİMÜLATÖRÜ | Adet | 20 |  |  |
| 2 | UZATMA KABLOSU | Adet | 40 |  |  |
| 3 | BEYİN ELEKTRODU | Adet | 40 |  |  |

KAŞE - İMZA

|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| - G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| - H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| - I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 11/01/2024  Perşembe günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

TEKNİK ŞARTNAMELER

UZATMA KABLOSU,DBS

- Uzatma, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımının, DBS Lead’e taşınmasını sağlayan sistem olmalıdır.

- Uzatma; - silikon kauçuk, - platin-iridyum, polikarbonat, silikon elastomer materyallerinden herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır. - Uzatma, uzunluğu 10cm-110cm aralığında olmalıdır.

- Uzatma, esneyebilen yapıda olmalıdır. - 8 elektrotlu lead ile uyumlu olmalıdır.

- Uzatma kablosu paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. - Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün ve aksesuarları oda koşullarında saklanabilmeli, depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir.

BEYİN STİMÜLATÖRÜ, SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN ŞARJ EDİLEBİLİR

- Nörostimülatör, Parkinson, Distoni ve Esansiyel Tremor gibi hareket bozukluğu tedavisinde kullanılmalıdır.

- Nörostimülatör, Titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Subkütan İmplante Edilebilen Beyin Stimülatörü; - Çift Çıkışlı, Şarj Edilebilir (Neurostimulator Pulse Generator, Dual Array, Rechargeable), olarak belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Nörostimülatör; hastanın farklı gereksinimlerine göre çok programlı (en az 4 farklı program) olmalıdır. - Nörostimülatör, minimum 16 kanallı olmalı, 16 ayrı noktayı bağımsız olarak uyarabilmelidir.

- Nörostimülatör, insan vücudunda alerji, enfeksiyon vb. problemler yaratmayacak nitelikte olmalıdır. - Nörostimülatör, hasta konforuna uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Nörostimülatör, dışardan programlanabilir olmalıdır. - Nörostimülatör elektrodları (monopolar-bipolar) farklı kombinasyonlarda kontrol edilebilmelidir. - Nörostimülatörün elektriksel parametreleri harici bir programlayıcı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmeli, bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır. - Nörostimülatör, devamlı ve döngüsel modda stimülasyon verebilmelidir. - Ürün, çift paketli, steril ve kuru şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün, orijinal pakette teslim edilmelidir. BEYİN PİLİ ELEKTRODU

- DBS Lead, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını beyinde hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış, nörostimülatör sistemin bir parçası olmalıdır.

- Lead, platinum/iridium’dan yapılmış olmalıdır. - Lead’in kontak uzunlukları 1,5 mm, kontak arası uzunluklarında ise 0,5 ve 1,5 mm seçenekleri olmalıdır. - Lead 1-3-3-1 yerleşimli 4 sıra ve 8 adet aktif kontağa (DIRECTIONAL) sahip olmalıdır.

- Lead belirli koşullar altında tüm vücut MR görüntüleme uyumlu olmalıdır. - 3 kontaklı sıralar 120 derecelik açılarla akım gönderecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Verilen akım hassas şekilde hastaya özgü olarak ayarlanabilmelidir. - Lead istenildiğinde “Directional” stimülasyondan çıkarılarak geleneksel stimülasyon modu ile kullanılabilmelidir.

- Lead tek kullanımlık olmalıdır. - Lead paketleme öncesi Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır. - Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilmemeli ve tekrar kullanılmamalıdır. - Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, CE işaretli ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün steril ve kuru olmak üzere ürüne özel koruyucu muhafaza ve sterilzasyon poşeti ile çift paketlenmiş olmalıdır. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir. - DBS lead ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır.