T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                09/01/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdür V.

| HEMODİYALİZ ÜNİT. YAKLAŞIK MALİYETİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | EV HEMODİYALİZİ HİZMET ALIMI | PUAN | 9.382.830 |  |  |
|  |  |  | GENEL TOPLAM= |  |  |

KAŞE - İMZA

|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| - G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| - H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| - I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

Teklif mektuplarının en geç 26/01/2024  Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

1 YILLIK EV HEMODİYALİZİ HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU: Hastane Hemodiyaliz Ünitesi bünyesindeki hastalara evde hemodiyaliz hizmeti vermek için Hemodiyaliz cihazının-Su arıtma sisteminin teknik özelliklerini ve diğer hususları kapsar.

- HİZMETİN KAPSAMI:

Toplamda 9.382.830 işlem puanı kadar  ev hemodiyalizi tedavisi alması öngörülmektedir.

Belirtilen hasta evine, su sistemi ve hemodiyaliz cihazı montajı ve kurulumu, seans başı cihaz kiralama, işlem sırasında kullanılan sarf malzeme teminini(EK 1 ve EK 2’de belirtilen), her iki cihazın yedek parça ve sarf dahil teknik bakım-onarımı her türlü evde gerekli tadilatını içerir.

Klinik tarafından belirtilen hastaların evine kurulan tamamen aynı özelliklere sahip hemodiyaliz cihazı hastaneye kurulacak, bu cihaz hastaların evde hemodiyalize başlamadan önce hastanede alacakları eğitim için kullanılacaktır. Eğitim cihazı montajı ve kurulumu, eğitim sırasında kullanılan sarf malzeme teminini (EK 1 ve EK 2’de belirtilen), cihazın yedek parça ve sarf dahil teknik bakım-onarımı her türlü gerekli tadilatı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır, hastanede yapılan eğitim seansları ihale bedeli üzerinden faturalanacaktır.

Ayrıca, yüklenici cihazlar hakkında gerekli sürede hemşireye eğitim verecektir.

- HEMODİYALİZ CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Cihazın ekranında veriler Türkçe olmalı veya butonlar sembollerle ifade edilmiş olmalıdır.

- Cihazın ekranından tüm tedavi seçenekleri kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilmelidir.

- Cihazın tüm işlemleri mikroişlemciler tarafından kontrol edilmeli ve cihaz negatif basınç sistemine göre çalışmalıdır.

- Cihazda diyaliz tedavisi ile ilgili tüm parametreler, çekilecek sıvı, saatte çekilmek istenen sıvı

miktarı ve kalan süre ekrandan izlenebilmeli ve değiştirilebilmelidir.

- Cihaz ultrafiltrasyon miktarını kesin ve net bir şekilde vermeli, volümetrik ultrafiltrasyon esasına göre çalışmalı, UF miktarı ile çekilen sıvı eşit olmalıdır.

- Cihazdaki hava ve kan kaçağı alarm sistemi sesli ışıklı ve hassas olmalıdır. Alarm durumunda hemodiyaliz işlemi otomatik olarak durmalıdır.

- Cihaz Sequential Ultrafiltrasyon, ISO UF veya By-pass diyalizi olarak da anılan Bergstrom diyalizi yapabilmelidir.

- Cihazda Arter basıncı, Ven basıncı ve TMP basıncı ölçülebilmelidir.

- Cihaz Arter basıncı, Ven basıncı ve TMP basıncı alarm limitlerini otomatik olarak kurmalıdır, tedavi sırasında gerekli durumlarda kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir

- Cihaz yazılı, ışıklı ve sesli alarm vermelidir. Arter basıncı, Venöz basıncı, TMP basıncı, hava dedektörü ve kan dedektörü alarmı olduğunda kan pompası durmalıdır.

- Cihazın kan pompası segment çapı set çapına göre elektronik ve/veya mekanik olarak ayarlanabilmeli veya üretici firmadan onaylanmış bir set kullanılmalıdır.

- Cihaz elektrik kesilmelerinde tüm hasta verilerini en az 15 dk. süre ile hafızasında tutmasını ve ayrıca pıhtılaşmayı önlemek için cihazın kan pompası ve ekstrakorperyal kan devrelerinin çalışmasını sağlayacak akü sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda ultrasonik hava dedektörü ve kanın rengine hassas optik dedektör bulunmalıdır.

- Cihazda diyalizör membranındaki kan kaçağını tespit edebilecek kan kaçağı dedektörü bulunmalıdır. Kan kaçağı durumunda, kan pompası otomatik olarak durmalıdır.

- Cihazın üzerinde otomatik heparin pompası bulunmalıdır. Kullanılacak enjektör hacmi 10, 20, 30 veya 50 ml olmalıdır.

- Cihazda oluşabilecek arızaları ekranda gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz kan setlerini ve diyalizörü otomatik prime edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz high-flux diyaliz tedavisi yapabilmelidir.

- Cihaz toz bikarbonat kullanma özelliğine sahip olmalıdır.

- Diyalizat özellikleri limit dışına çıkıldığında cihaz alarm vererek, diyalizat akışını otomatik olarak durdurmalı ve by-pass konumuna geçmelidir.

- Cihazda standart sodyum ve bikarbonat değerlerini diyaliz esnasında değiştirebilme özelliği bulunmalıdır. Ayrıca monitörden iletkenlik izlenebilmelidir.

- Cihazda sodyum ve ultrafiltrasyon profilleri bulunmalıdır.

- Cihazın diyalizat ısısı 35°C ile 39 °C arasında ayarlanabilecek özellikte olmalıdır.

- Cihazın diyalizat akış hızı en az 0 veya 300 ml/dk ile en fazla 700 veya 800 ml/dk arasında bir akış hızına ayarlanabilecek özellikte olmalı, herhangi bir kalibrasyona ve teknik ekipmana gerek kalmaksızın hazırlık konumunda ve diyaliz esnasında kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmelidir.

- Cihazda diyalizattaki endotoksinleri tutmak için endotoksin filtresi bulunmalıdır.

- Cihazda kimyasal, termal veya termokimyasal dezenfeksiyon, dekalsifikasyon programları bulunmalıdır.

- Cihazda sitrik asit, sodyum hipoklorid ve benzeri gibi dezenfektan maddeler kullanılabilmelidir.

- Cihaz kendi kendini test edebilme özelliğine sahip olmalıdır. Test programı, sistemdeki mevcut arıza ve kalibrasyon hatalarını tespit edip kullanıcıları uyarmalı, elektronik, elektromekanik ve hidromekanik bölümlerin tamamını kapsamalıdır.

- Cihazda sodyum, bikarbonat, ultrafiltrasyon ve ısı ayarları bulunmalıdır.

- Cihaz tekerlekli ve kolayca hareket edebilmelidir. Ayrıca cihazı sabitlemek için kilit sistemi olmalıdır.

- Cihazda Ven erişim monitoru standart olmalı

- Cihazda Yüksek Volümlü online Hemodiyafiltrasyon standart olmalı

- SU ARITMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

- Cihaz, 20 °C sıcaklıkta ve "TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular-Sınıf 1" standardındaki şebeke giriş suyunda en az 50 litre/saat üretmeli ve üretilmiş suyun kalitesi Avrupa Farmakopedasında ki limit değerlerini karşılayacak şekilde olmalıdır.

- Cihaz, tekerlekleri üzerinde istenilen yere kolayca hareket edebilir özellikte ve gerektiğinde frenleme tertibatlı olmalıdır. Cihaz paslanmaz çelik kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Cihazda üretilen suyun kalitesini etkilemeyen PP, PVC, PE, paslanmaz çelik veya benzeri bağlantı sistemi kullanılmalıdır.

- Cihazın su besleme girişinde kolayca değiştirilebilir özellikte partikül filtre bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde veya ön arıtım ünitesi üzerinde olarak kartuş tip aktif karbon filtre olmalıdır.

- Cihaz üzerinde veya harici olarak cihazla birlikte çalışabilecek ön arıtım, dubleks (tandem) debi kontrollü tam otomatik yumuşatma sistemi olmalıdır.

- Cihazın üzerinde veya ayrı olarak ön arıtım sisteminde tuz tankı bulunmalı, kolay ulaşılabilir ve sürekli kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.

- Ev hastası tarafından seanslık yapılması gereken su analiz kontrolleri için gerekli olan analiz kitleri yüklenici firma tarafından yeterli miktarda sağlanacaktır.

- RO ünitesi kontrol sistemi mikroişlemci kontrollü olmalıdır ve RO’dan çıkan su direk HD cihazına gitmelidir. Arıtılmış su herhangi bir yerde depolanmamalıdır. Üretilen suyun kullanılmayan kısmının cihaza geri dönüşü sağlanmalıdır.

- RO cihazı saf su iletkenlik alarm değeri belirlenebilmeli çalışması esnasında gerçek zamanlı olarak ölçülebilmeli ve ekranda gösterilmeli, ayarlanan diyaliz suyu iletkenlik alarm değeri aşılırsa sistem sesli ve görüntülü olarak kullanıcıyı uyarmalıdır. Kısa bir süre daha değerlerin izlenmesine izin vermeli, suyun kalitesinin normale dönmesi halinde uyarıyı kaldırmalıdır. Olumsuz durumun hala düzelmemesi halinde, çalışmasını durdurmalı, diyalize su vermemelidir.

- Cihaz menüleri Türkçe olmalıdır.

- Cihazda, standart olarak en az %99 rejeksiyonlu membran bulunmalıdır.

- Cihazın çalışması esnasında, besleme suyu kesintisi durumlarını algılayabilmeli ve alarm verebilmelidir. Su kesintisi giderildiğinde otomatik olarak çalışmasına devam edebilmelidir.

- Cihaz motoru paslanmaz çelik gövdeli ve su soğutmalı olmalıdır.

- Cihaz menüleri üzerinden tarih/saat fonksiyonlarına erişilebilmeli ve ayarlanabilmelidir.

- RO ünitesine her enerji verilmesi sonrası otomatik olarak çalışma fonksiyon (Self-Test) testi yapabilmeli ve uygunsuzluk durumunda alarm vermelidir.

- Cihazda olabilecek su kaçaklarının algılanabilmesi için opsiyonel olarak “Su Kaçak Dedektörü" eklenebilmelidir. Su kaçak durumlarında cihaz alarm vermelidir.

- Cihaz çalışırken elektriğin kesilmesi ve tekrar gelmesi durumlarında, kaldığı yerden işlemine devam edebiliyor özelliği bulunmalıdır.

- Üretilen saf suyun depolanarak kullanılması halinde hatta UV lamba bulunmalıdır.

- CİHAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Cihaz 220/230 Volt, 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Sistemin voltaj toleransı ± % 10 olmalıdır.

- Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır. Cihazın, Sağlık Bakanlığı onayı alındığına dair belgeler verilecektir.

- Cihazlar; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 11.03.2013 tarihli Ev Hemodiyaliz Genelgesine göre sözleşme süresince 7 yaşını geçmemelidir.

- Hastaya teslim edilen tüm cihazların (Diyaliz Cihazı, Su Sistemi, ıslaklık sensörü, santifürüj, tansiyon aleti v.b.) periyodik bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri yedek parça ve her türlü sarf dahil yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenici firma, hemodiyaliz cihazı ve “Su Sistemi Üreticilerinin” belirlediği standartlarda yetkili servis tarafından servis ve bakım hizmeti verecektir. Su sistemine Diyaliz Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde yetkili servis tarafından dezenfeksiyon yapılacaktır.

- Arıza durumunda teknik servis/teknisyen/klinik teknisyeni'ne ulaşılabilmesi için evde bulunan hasta veya hasta yakınlarına 24 saat içinde ulaşılabilecek telefon numarası bırakılacaktır.

- Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, sistemde arıza meydana gelmesi halinde, evden, teknik servis/teknisyen/klinik teknisyeni telefon ile bilgilendirecektir. Klinik teknisyeni, arıza ihbarı kendisine iletildiği andan itibaren uzaktan yardım ile arızayı 1 saat içinde gidermeye çalışacaktır. Uzaktan erişimle halledilemeyen arıza için klinik teknisyeni yükleniciyi(teknik servis/teknisyen)’ ne bildirir. Yetkili teknik servis Pazar günleri hariç 24 saat içinde cihaza müdahale edecek ve 72 saat içerisinde cihazın sorunsuz çalışması sağlanacaktır. 72 saat içerisinde sorunun giderilememesi durumunda, yüklenici firma hemodiyaliz cihazı ve/veya su sistemini ve diğer tüm cihazların aynı özelliklerde yeni cihazla en geç 10 iş günü içinde değiştirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak Kurumun kayıtları esas alınır. Arıza ihbarı telefon ile yapıldığında, ihbarı yapan görevliler bildirimin yapıldığı kişinin adını içeren tutanak tanzim edecekler ve bu tutanağa ihbar zamanı işlenecektir. Bu saat ihbar saati olarak değerlendirilecektir.

- Acil arıza durumlarında gerekli olursa yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, yüklenici kendi isteği ile iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışırsa (Bayramlarda ve resmi tatil günleri de dahil)veya arıza bakımı nedeniyle tatil günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya normal çalışma saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşarsa, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne nam altında olursa olsun ek ücret ve çalışanının seyahat masraflarını ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

- Sağlık Bakanlığının Ev Hemodiyalizi Genelgesi (2013/4) ve diyaliz merkezleri yönetmeliğinde yer alan Su Analizleri yüklenici firma tarafından Yönetmelikte belirtilen sürelerde yaptırılacaktır. Su örneklerinin alınması ve ilgili laboratuarlara iletilmesi yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır. Su analizlerinin bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Sözleşme bittiğinde cihazlar yüklenici firma tarafından evden sökülecek/alınacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

- Bu hizmeti verecek olan istekliler 1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik” ve 11 Mart 2013 tarihinde yayımlanan “Ev Hemodiyalizi Genelgesi”nin 17/03/2021 güncellenen hükümleri çerçevesinde hizmeti yerine getireceklerdir. Yüklenici, belirtilen mevzuatlarda gerçekleşebilecek değişikliklerin gerektirdiği koşulları yerine getirecektir.

- Ev Hemodiyalizi Paket’i kapsamında hastalara gerekli eğitimin verilebilmesi açısından istekliler aşağıda teknik özellikleri belirtilen ve evde kullanılacak cihazlarla aynı özellikte bir hemodiyaliz cihazını eğitim cihazı olarak ünitemizde kuracaklardır. Yüklenici firma eğitim elemanları, hastanemizde teknisyen ve eğitici hemşirelere ev hemodiyalizi konusunda eğitim vereceklerdir. Bu eğitim, ihtiyaç olduğunda talebimiz halinde yılda en az 2 defa tekrarlanacaktır. Cihazın montajı ve kurulumu, eğitim sırasında kullanılan sarf malzeme temini, cihazın yedek parça ve sarf dahil teknik bakım-onarımı her türlü gerekli tadilatını yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Hastaların diyalizle ilgili her türlü laboratuar tetkikleri, tıbbi bakımı, takip ve tedavileri Hastanemiz Nefroloji Uzmanlarının Sorumluluğunda olacaktır.

Yüklenici firma sistemin işleyiş, hasta eğitimi ve güvenliği ile ilgili açıklayıcı bilgileri içeren dokümanı/kitapçığı hastanın anlayabileceği şekliyle yazılmış olarak temin edecek ve hastalara teslim edecektir.

- Verilen hizmetlerin faturalandırılmasında Hastane Bilgi Yönetim sistemi kayıtları esas olup, HBYS’ye giriş yapılmış hizmet sayıları ve hizmet giriş tarihindeki P704233 İşlem Kodu karşısında yer alan güncel SUT puanlarının çarpımlarının toplamı hesaplanarak rapor şeklinde Hemodiyaliz ünitesi tarafından düzenlenecektir. Bu rapor; Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi tarafından imzalanmış olacaktır. Yüklenici firma; bu rapora göre fatura kesecektir.

- Sözleşme süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem puan oranlarında yapılacak her türlü değişiklikte yeni işlem puanı üzerinden hesaplama yapılarak hizmete devam edilecektir.

- Mevzuat gereği; hastanın 6 ayda bir kliniğin görevlendireceği sertifikalı diyaliz hemşiresi ve diyaliz teknisyeni tarafından evinde ziyaret edilmesi için gerekli ulaşım Hastane tarafından karşılanacaktır.

- Evde cihazların ve diğer alt yapı unsurlarının kurulması, Kliniğimiz tarafından ev hemodiyalizi yapılması planlanan hastanın evinde gerekli teknik hazırlıklar, keşif, proje, tadilat, yapım işleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Tadilatlar yapılmadan önce hasta ve aynı evde yaşayan bir yakınından yazılı onay alınacaktır.

- Yüklenici tarafından alt yapı/cihaz kurulumu yapılırken evlerde verilebilecek her türlü zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Söz konusu tadilat ve projelendirme işleminde ilgili mevzuatlara uygun olarak, yeniden kablolama, toprak hattı çekimi, regülatör, kaçak akım rölesi kurulumu kontrol edilecek ve gerekiyorsa düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca; şebeke suyu giriş kalitesine göre gerekmesi halinde, ilave ön arıtım filtresi veya sistemi takılması gerçekleştirilecektir. Hastanın evinde uygun herhangi bir yere uygun bir alana RO su sistemi ve su sistemi ile hastanın diyaliz yapacağı oda arasında RO su hattı ve atık su hattı kurulması da yer alacaktır. Seans öncesi su tahlilleri için gerekli teknik düzenlemeler yapılmalıdır. Ev hemodiyaliz işlemi gerçekleştirilecek ev yüklenici firmaya bildirildikten sonra, gerekli tadilat ve cihaz kurulumları maksimum 45 (kırkbeş) gün içinde tamamlanarak tedaviye başlanmasına hazır hale getirilecektir ve sorumlu hekime bilgi verilecektir.

- 2 yıl içinde 10 ihtar alması durumunda sözleşme feshi uygulanır.

- Hastaya hemodiyaliz seansında kullanılmak üzere ıslaklık algılama sensörü, turnike ve kan almak için vakuteyner yüklenici firma tarafından hastaya teslim edilecektir. Aynı zamanda hastanın aylık kan örneklerinin santrifüj edebilmesi için santrifüj cihazı, dijital kan basıncı aleti, dijital tartı sağlamalıdır.

- Yüklenici (Teknisyen/Teknik servis); cihazlar kurulduktan sonra cihazların faal olduklarını gösterten bir belge düzenleyecek (imzalı ve kaşeli) ve bu belgeyi Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusuna teslim edecektir.

- Kan örnek tüpleri kliniğimiz tarafından hastaya teslim edilecektir.

- Cihaz kurulumları gerçekleştikten sonra su numune örneklerinin uygunluğu kontrol edilecek ve onaylı biçimde Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusuna teslim edecektir.

Cihaz Temini ve Kurulumu:

- Hasta eğitiminin kliniğimiz tarafından tamamlanması sonrasında yüklenici firmaya yazılı olarak bilgi verilecek ve ilgili firma tarafından görevlendirecek personelce diyaliz cihazı hastanın evine montaj edilecek ve bu işlem için ilave bir ücret talep edilmeyecektir. RO su sistemi kurulduktan sonra kurulum su analizi yapılacaktır.

- Yüklenici, kliniğimizin yazılı oluru olmadan hemodiyaliz cihazını ve RO Su Sistemini değiştiremez, bir başka yere taşıyamaz.

- Yüklenici firma kliniğimizin eğitimini verdiği ve uygun gördüğü her hastaya bu hizmeti vermekle mükelleftir. Bu hizmet kesintisiz olarak sürdürülmek zorundadır.

- Sözleşme süresi içinde hastanın ikametgahın değişmesi durumunda klinik tarafından diyaliz cihazı ve su sisteminin bulunduğu yerden başka bir yere taşınmasının yazılı olarak talep edilmesi halinde bu işlem yüklenici firma tarafından her hasta için sadece bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz gerçekleştirilecektir.

- Hastanın herhangi bir nedenle ev hemodiyalizini bırakması (hasta ölümü, ev hemodiyalizine devam etmek istememesi, organ nakli vb.) durumunda 2 hafta içerisinde cihazlar evden yüklenici firma tarafından sökülecektir.

- Sözleşmeden sonra cihazların seri numaraları Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlularına bildirilecektir.

- Evlerde oluşan Tıbbi atıkların imha giderleri yüklenici firma tarafından ödenecektir.

- Cihaz, yüklenici firma tarafından eve kurulduktan sonra kliniğimizden uygunluğu imza altına alacak

- Malzeme Temini:

Aşağıda belirtilen malzemelerin aylık olarak her bir hastanın evine iletilmesi yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

EK 1) Fistüllü Hastalar için

| Sıra No | Malzeme Adı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | High flux diyalizör | Seans başı 1 adet, diyalizer yüzey alanı klinik tarafından belirtilecektir. |
| 2 | Arter-ven set | Seans başı 1 adet |
| 3 | Arter-ven fıstül iğnesi (Künt veya keskin) | Seans başı 1 çift |
| 4 | Asidik konsantre HD çözeltisi, 10 L | İki seans için 1 adet, içeriği klinik tarafından belirlenecektir. |
| 5 | Online toz bikarbonat 650 gr veya bazik konsantre hemodiyaliz çözeltisi 5 L | Seans başı 1 adet |
| 6 | Endotoksin tutucu filtre | Üretici Firma tarafından belirlenen sıklıkta değiştirilmelidir. |
| 7 | Su sertlik, klor, pH ölçüm kitleri | Yıllık 2 takım |
| 8 | Cihaz dezenfektan ve dakalsifikasyon solüsyonu 5 Lt | 3-4 ayda 1 adet |
| 9 | Tıbbi Atık Poşeti (küçük) | Seans başı 1 adet |
| 10 | Tıbbi Atık Poşeti (büyük) | Aylık 3 adet |
| 11 | Rafine Tablet Tuz | Aylık 20-30 kg |
| 12 | Swap mendil | Seans başı 2 adet |
| 13 | Makine yüzey dezenfektanlı mendil | Seans başı 1 adet |
| 14 | Giriş kiti ( 2 adet eldiven, 1 adet kol altı örtüsü, 4 adet tampon, 6 adet sabitleme bandı) | Seans başı 1 adet |
| 15 | Çıkış kiti (3 adet eldiven, 4 adet tampon, 2 adet bası bandı, 2 adet sabitleme bandı) | Seans başı 1 adet |
| 16 | Luerlock enjektör (20 cc) ve iğne ucu | Seans başı 1 adet |
| 17 | Enjektör, 2 cc | Seans başı 1 adet |
| 18 | Enjektör, 10 cc | Seans başı 1 adet |
| 19 | Heparin flakon 25.000 Ü | Heparin dozuna göre ayda 3 ila 9 adet |
| 20 | Karbon Filtre | Gerektiğinde |
| 21 | Partikül Filtre | Gerektiğinde |
| 22 | İzotonik NaCl, 1000 cc | Seans başı 1 adet, eğer HD cihazı serum üretiyorsa ayda 2 adet |
| 23 | İzotonik NaCl, 100 cc | Ayda 5 adet |
| 24 | Serum Seti | 7 adet |
| 25 | İzolatör | Her hastaya 2 adet yedek |

EK 2) Kateterli Hastalar için

| Sıra No | Malzeme Adı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | High flux diyalizör | Seans başı 1 adet, diyalizer yüzey alanı klinik tarafından belirtilecektir. |
| 2 | Arter-ven set | Seans başı 1 adet |
| 3 | Asidik konsantre HD çözeltisi, 10 L | İki seans için 1 adet, içeriği klinik tarafından belirlenecektir. |
| 4 | Online toz bikarbonat 650 gr veya bazik konsantre hemodiyaliz çözeltisi 5 L | Seans başı 1 adet |
| 5 | Endotoksin tutucu filtre | Üretici Firma tarafından belirlenen sıklıkta değiştirilmelidir. |
| 6 | Su sertlik, klor, pH ölçüm kitleri | Yıllık 2 takım |
| 7 | Cihaz dezenfektan ve dakalsifikasyon solüsyonu 5 Lt | 3-4 ayda 1 adet |
| 8 | Tıbbi Atık Poşeti (küçük) | Seans başı 1 adet |
| 9 | Tıbbi Atık Poşeti (büyük) | Aylık 3 adet |
| 10 | Rafine Tablet Tuz | Aylık 20-30 kg |
| 11 | Swap mendil | Seans başı 2 adet |
| 12 | Makine yüzey dezenfektanlı mendil | Seans başı 1 adet |
| 13 | Giriş kiti ( 2 adet eldiven, 1 adet kol altı örtüsü, 4 adet tampon, 6 adet sabitleme bandı) | Seans başı 1 adet |
| 14 | Çıkış kiti (3 adet eldiven, 4 adet tampon, 2 adet bası bandı, 2 adet sabitleme bandı, 2 adet 20 cc enjektör) | Seans başı 1 adet |
| 15 | Luerlock enjektör (20 cc) ve iğne ucu | Seans başı 1 adet |
| 16 | Enjektör, 2 cc | Seans başı 2 adet |
| 17 | Enjektör, 10 cc | Seans başı 2 adet |
| 18 | Heparin flakon 25.000 Ü | Heparin dozuna göre ayda 3 ila 9 adet Ayrıca kateter kapama için ayda 3 ila 9 adet |
| 19 | 10X10 Unipore flaster | 2 ayda 1 adet |
| 20 | Karbon Filtre | Gerektiğinde |
| 21 | Partikül Filtre | Gerektiğinde |
| 22 | İzotonik NaCl, 1000 cc | Seans başı 1 adet, eğer HD cihazı serum üretiyorsa ayda 2 adet |
| 23 | İzotonik NaCl, 100 cc | Ayda 5 adet |
| 24 | Serum Seti | 7 adet |
| 25 | İzolatör | Her hastaya 2 adet yedek |