T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 29/05/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemiz Kan Merkezi Biriminde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdürü

| - SIRA NO | - MALZEMENİN CİNSİ | - Birim | Miktar | Birim fiyatı | TOPLAM FİYAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eritrosit Filtreli Otomatik Tam Kan İşleme Seti | Adet | 20.000 |  |  |
| 2 | Tekli Kan torbası | Adet | 3.000 |  |  |
| 3 | Hemostatik kol bandı L-XL | Adet | 30.000 |  |  |
| 4 | Şeffaf Flaster 5*10 cm | Adet | 1.000 |  |  |
| 5 | Aferez Trombosit Toplama Seti | Adet | 1.300 |  |  |
| 6 | Otomatik Tek Kullanımlık Lanset | Adet | 30.000 |  |  |
| 7 | Kan Işınlama Endikatörü | Adet | 7.000 |  |  |
| 8 | Hemoglobin Tayin Kiti | Test | 28.000 |  |  |
| 9 | Isı Korumalı Elyaflı Kan Taşıma Poşeti | Adet | 20.000 |  |  |
| 10 | Transfer Torbası (150 ml.,300 ve 600ml. | Adet | 3.000 |  |  |
| 11 | Serolojik Cam Tüp ( 13 X 100 ) | Adet | 100.000 |  |  |
| 12 | Kan Verme Seti | Adet | 45.000 |  |  |
| 13 | Plazma Saklama Kutusu | Adet | 10.000 |  |  |
| 14 | Lökosit Filtresi (Eritrosit için laboratuvar tipi) | Adet | 300 |  |  |
| 15 | Lökosit Filtresi (Trombosit için laboratuvar tipi) | Adet | 4.000 |  |  |
| 16 | Steril Hortum Birleştirme Bıçağı | Adet | 25.200 |  |  |
| 17 | Tip I Barkot ( 1 Rulo=1000 Adet) | Rulo | 200 |  |  |
| 18 | Tip 2 Barkot ( 1 Rulo=500 Adet) | Rulo | 60 |  |  |
| 19 | Tip 3 Barkot ( 1 Rulo=500 Adet) | Rulo | 110 |  |  |
| 20 | Tip 4 Barkot ( 1 Rulo=5000 Adet) | Rulo | 7 |  |  |
| 21 | Tip 5 Barkot ( 1 Rulo=3000 Adet) | Rulo | 10 |  |  |
| 22 | Anti-A ( monoklonal) 10 ml'lik şişe | Şişe | 400 |  |  |
| 23 | Anti-B ( monoklonal) 10 ml'lik şişe | Şişe | 400 |  |  |
| 24 | Anti-D ( monoklonal) 10 ml'lik şişe | Şişe | 500 |  |  |
| 25 | ABO/Rh yenidoğan (Newborn) kartı | Test | 1.000 |  |  |
| 26 | Direct Coombs Testi Monospesifik | Test | 1.000 |  |  |
| 27 | Diğer Kan grup sistemleri (Her Bir Antijen İçin) | Test | 48 |  |  |
| 28 | Forward Kan Grubu Doğrulama | Test | 20.000 |  |  |
| 29 | Forward ve Reverse Kan Grubu ( Hastalar için ) | Test | 33.000 |  |  |
| 30 | Hasta Antikor Tanımlama | Test | 400 |  |  |
| 31 | Hasta Antikor Tarama | Test | 28.000 |  |  |
| 32 | Lektin A1 kartı | Test | 200 |  |  |
| 33 | Lektin H kartı | Test | 200 |  |  |
| 34 | Rh alt grupları +K ( C,c,E,e+K)(Hastalar için) | Test | 800 |  |  |
| 35 | HBs Ag Kiti Makro | Test | 19.000 |  |  |
| 36 | Anti-HCV Kiti Makro | Test | 20.000 |  |  |
| 37 | Anti-HIV Kiti Makro | Test | 21.000 |  |  |
| 38 | Anti-HBs Kiti Makro | Test | 200 |  |  |
| 39 | Anti-HBc Total Makro | Test | 200 |  |  |
| 40 | VDRL kiti ( T.pallidum) Makro Elisa | Test | 20.000 |  |  |
| 41 | Rh alt grupları + Kell ( C,c,E,e + Kell ) (Donörler için) | Test | 12.000 |  |  |
| 42 | Forward ve Reverse Kan Grubu ( Donörler için) | Test | 23.000 |  |  |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| - I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. (VARSA) |  |  |  |  |
| - K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. (VARSA) |  |  |  |  |
| - L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| O | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 10/06/2024 tarihi mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

2024 YILI

KAN MERKEZİ SARF VE KİT MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMELERİ

1.KISIM

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Sıralı Ürünlerin Her Biri Ayrı Ayrı Değerlendirilecektir

Kısmı Teklif Verilebilir

# 1.KISIM ( 01.Sıra) ERİTROSİT FİLTRELİ OTOMATİK TAM KAN İŞLEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set; donörlerden tam kan toplamaya ve tam kandan eritrosit, plazma ve trombosit ayrıştırması işlemlerini tam otomatik olarak yapmaya elverişli bir şekilde tasarlanmış olmalı.

- Set steril ve kapalı sistem çalışmaya uygun olmalıdır.

- Setlerle birlikte ve setler kullanıldığı sürece kan merkezinde kullanılmak üzere iki adet tam otomatik kan ayırma cihazı, bir adet cihazlara entegre soğutma sistemi, bir adet sistem yönetici bilgisayarı, kullanım süresince; Sekiz Adet kan alma çalkalama cihazı, Altı adet özel çantası ile mobil ekipler için kan alma çalkalama cihazı, Dört adet hortum kapatma cihazı, 6 adet mobil kan bağış yatağı ve 4 adet kan merkezlerine özel 2 motorlu kan alma koltuğu kurulmalıdır.

- Cihazla elde edilen eritrosit süspansiyonunun filtrasyon sonrası lökosit içeriği 1x106 nın altında olmalıdır. Bu değerler, aylık yapılacak kontroller sırasında uygun lökosit sayımını Flow Cytometri yöntemiyle kanıtlamalı ve bunun için gerekli olan Flow Sitometri kitlerini ( en az 50 test) ücretsiz temin etmelidir.

- Setler birimin ihtiyacına göre parti parti teslim edilmelidir. Setlerle birlikte 25 bin adet % 70 alkollü mendil, 100 Adet otomatik turnike ve 250 adet muayene masa örtüsü ilk siparişte ücretsiz verilecektir.

- Arızalı yâda bozuk olan setler ve kan alma sonrası yapılacak mikrobiyolojik tarama testlerinde pozitiflik olanlar firma tarafından ücretsiz değiştirilecek veya iade edilecektir. Bu amaçla firma 108 Adet Seti ilk teslimatta ÜCRETSİZ teslim edecektir.

- Cihazla tek işlem sonrasında eritrosit, plazma ve random trombosit elde edilebilmelidir.

- Kullanım süresince malzeme ve cihazlarda oluşabilecek arızaların giderilmesi için, kan merkezinde 24 saat hizmet verecek dönüşümlü 2 adet teknik eleman bulunduracaktır.

1.KISIM ( 02.Sıra)  TEKLİ KAN TORBASI (Ayaktan Tedavi Flebotomi İçin)

- Kan torbası, donörden 450 ml tam kan almaya uygun 63 ml CPDA-1 Solüsyonu içermelidir.

- Donörden kan alma iğnesi 16 Gauge olmalıdır. İğne, ultra ince duvarlı olmalı, iğne muhafazası üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır. İğne ucu kan işlemi bittikten sonra kendi kapağıyla kapatıldığında kanı dışarıya kaçırmamalı ve iğne kapağı kendiliğinden düşmemelidir. İğne koruma kılıfı olan ürünler tercih sebebi olacaktır.

- Kan torbası hortumu 100 +/-  10 cm. uzunluğunda olmalıdır. En fazla 10 cm’de bir numune alabilmek için numara basılmış olmalıdır.

- Torbaların miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Her torbanın üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

- Torbaların üzerinde Türkçe veya İngilizce etiket olmalı ve etiket üzerinde donör bilgeleri için yeterince yer bulunmalıdır. Etiketler 20 derecede su banyosunda bozulup parçalanmamalıdır.

- Torbalar alüminyum paketlerde vakum yapılmış olmalı veya torbalar arasına separatör konulmalı.

- Torbaların Uluslararası Kalite Standartları’na uygunluğunu gösteren CE belgeleri olmalıdır.

1.KISIM ( 03.Sıra) Hemostatik Kol Bandı (L-XL)

- Kan alımı sonrası geniş lümenli iğneler nedeniyle girişim yerinde oluşan kanamayı kısa sürede kontrol altına almalıdır.

- Bandın iç yüzeyinde adsorban selüloz  bir  madde bulunmalıdır. Bu madde sızan kan ile dolgunlaşarak, kendi hacminin en az 7 katına kadar büyümeli ve bu yolla hemostatik bir basınç oluşturmalıdır.

- Kauçuk ve latex benzeri madde içermemeli ve allerjiye neden olmamalıdırlar. Bu maddelerin olmadığı ürün üzerinde açıkça belirtilmelidir.

- Basınçlı yapıştırmaya olanak verecek şekilde bant cilde sıkıca yapışmalıdır.

- Tek bağışçıya kullanılacak şekilde kullanıma hazır olmalıdır. Aferez, kan alma ( Large – Xlarge ) gibi  farklı işlemler için  en az 2 değişik ebadı olmalıdır.

1.KISIM ( 04.Sıra) ŞEFFAF FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 5 cm. eni X 10 m.uzunluğu olmalıdır. Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan  kalıntı bırakmamalıdır.

- Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmelidir.

- Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli ve alerjiye sebep olmamalıdır.

- Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalıdır.

1.KISIM ( 05.Sıra) AFEREZ TROMBOSİT TOPLAMA SETİ VE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ile donörlerden Trombosit aferezi yapılabilmeli,

- Cihaz ve setlerle uygun donörlerden EN AZ tek doz trombosit toplama (2.5 – 3.0 X 1011 adet trombosit süspansiyonu), Çift doz trombosit toplama (5.0 – 6.0 X 1011 adet trombosit süspansiyonu) ve üç doz trombosit toplama (7.5 – 9.0 X 1011 adet trombosit süspansiyonu) işlemleri yapılabilmelidir.

- Çift doz trombosit toplama oranı set başına en az 1.70 katı ( 1.500 set, 2.550 ünite ürün) olmalıdır. Bunu sağlayamayan sistemler, hedef trombosit dozu adedine ulaşılıncaya kadar ücretsiz set hibe edeceklerdir. İhale süresi boyunca toplanan trombosit dozu için merkezin kayıtları esas alınacaktır.

- Tek bir işlemde toplanacak tek doz veya çift doz ürünü için işlem süresi bağışçıların %90’nın da 80 dakikayı geçmemeli,

- İşlem süresi donörün cihaza bağlanması ile başlamakta, ürünün filtrasyonu dahil cihazdan ayrılması ile son bulmaktadır.

- Elde edilen üründe lökosit kontaminasyonu 1x 10 6 dan az olmalı. İşlem sonucu lökosit azaltma işlemi yeterli değil ise firma lökosit azaltma için gerekli olacak en az 25 adet trombosit filtresini ücretsiz karşılamalıdır.

- Bağışçılarımızda vazo-vagal reaksiyon riskini azaltmak için; cihaz devamlı akım santrifüj tekniği ile çalışmalı.

- Cihazın periyodik bakımları firma tarafından herhangi bir uyarı olmaksızın yapılmalıdır.

- Cihazda arıza olduğu takdirde en geç 24 saat içinde tamir ve bakım yapılabilmeli bu süre içerisinde yerine yeni cihaz konulmalı.

- İlgili firma merkeze işlemler için en az üç (3) adet cihaz kurmalı ve ramazan ayı süresince cihaz sayısı 4 adet olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Donörden yapılacak tüm toplama işlemleri donör konforu açısından tek iğne vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir.

- Firma cihazlarla birlikte en az (2) tercihen 3 adet tube-sealer ve üç (3) adet aferez kan bağışçılarına uygun en az iki motorlu kan alma yatağı kullanım süresince ücretsiz vermelidir.

- Firma “gönüllü aferez trombosit bağışçılarını bilgilendirmek ve bağışçıları kan merkezimize gönüllü trombosit bağışına davet etmek için kullanılacak SMS altyapı ve teknik donanım maliyetini karşılamalıdır.

- Sitrat infüzyon hızı cihazda otomatik olarak ayarlanabilmeli, ekrandan takip edilebilmeli, cihazın kan çekim hızına göre sitrat oranı otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanmalıdır.

- Setin kullanılacağı cihaz, işlem sonucundaki verileri (sitrat miktarı, işlenen hacim vs.) istendiği anda bilgisayar ortamına gönderecek gerekli donanımı sağlamalıdır.

- Cihaz ve teknik servis için ilgili firmanın gerekli alt yapı ve belgeleri tam olmalıdır

- Cihaz kullanım rehberi (manuel) orijinal ve Türkçe dilde olmalıdır.

- Fiyat eşitliği halinde Türkçe yazılımla çalışan cihaz tercih edilecektir.

- Cihazın verimlilik oranı (collection efficiancy) uluslar arası kabul edilmiş standartlarda olmalıdır.

- Setlerin ve cihazların CE uygunluk belgesi olmalı,

- Cihazlarda işlemlerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi cihazlarla birlikte kesintisiz güç kaynağı ücretsiz karşılanmalıdır.

- Setler verilen cihazlara uygun olmalı ve kullanılacak sarf malzeme (izotonik, fistül, 3.ürün için ek transfer torbası ve ACD_A) set ile birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Setler tek kullanımlık ve steril olmalı miyadı en az 1 yıl olmalıdır.

- Elde edilen ürünün saklanacağı torba, trombositlerin uygun ortamda en az 5 gün boyunca saklanmasına olanak sağlamalıdır.

- Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılmayan setler firma tarafından karşılanmalı

- Viral markerları pozitif çıkan ya da işlem sırasında donör reaksiyonlar sonucu iptal edilen setlerin yerine yenileri ücret talep edilmeksizin verilmelidir. Bu amaçla ilk siparişle birlikte En az 42 Set Hibe Edilmelidir.

- Firma 200 veya 250 ml arasındaki 100 adet Platelet Additive Solutions (PASS) malzemesini ve bağışçılardan alınan eritrosit süspansiyonları için 500 adet Sag-M ve 100 Eritrosit için Lökosit Fitresi ücretsiz sağlamalıdır.

- Kullanım süresince malzeme ve cihazlarda oluşabilecek arızaların giderilmesi için ihtiyaç halinde kan merkezinde hizmet verecek 1 adet teknik eleman bulundurmalıdır.

1.KISIM ( 06.Sıra) OTOMATİK Tek Kullanımlık LanSet

- Kullanıcı güvenliği açısından; tek kullanımlık ve cihazsız olmalı, tetikleme yoluyla harekete geçmelidir. Kullanım sırasında kan vericilerin parmağına batırma işlemine gerek olmamalıdır.

- Değişik boy ve ölçülerde çeşitleri olmalı. Kan merkezinin isteği doğrultusunda en az iki farklı özellikte verilmelidir.

- Plastikten imal edilmiş olmalı, bıçağı/iğnesi çok keskin olmalıdır.

- Kullanıldıktan sonra bıçağı/iğnesi ele batmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tek basışta 200 µl. kan çıkartabilmelidir.

1.KISIM ( 07.Sıra) KAN IŞINLAMA ENDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme etiket şeklinde olup radyasyona duyarlı özel bir film içermelidir.

- Işınlanacak kan torbalarının üzerine yapıştırılmalı ve ışınlama prosesinin kontrolünü ve güvenirliğini sağlamalıdır.

- Kan torbasının yeterli doz ışın aldığını gösteren, etiketin film bölümünde renk değiştiren uyarıcı yazı ya da işaret olmalıdır.

- Etiketler üzerindeki son kullanma tarihine kadar, ışınlanarak veya ışınlamadan saklama aşamasında, ışınlama dışında başka ışık kaynaklarından etkilenmemelidir. Etiketlerin hem Gama hem de X-Ray cihazlarda kullanıma uygun olmalı, firma bunu istendiğinde belgelerle ispatlamalıdır.

- Etiketin yapışkan özelliği yüksek olmalı torbanın üzerinden kolayca sökülmemelidir.

- ISBT128 koşullarında üretilmiş olmalı ve bunu belgelerle ispatlamalıdır.

- 25Gy ışınlama düzeyine uygun olmalı, bu düzey ve üzeri ışınlama yapıldığında değişecek bir göstergesi (renk değişimi vs. gibi) olmalıdır.

- İlgili firma ürünlere ilave olarak ışınlama sırasında ısı değerini kontrollerde kullanılacak 100 adet ısı kontrol etiketini ve cihazını ücretsiz karşılamalıdır.

- Firma; indikatörlerin geçerliliği olan ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren İSO 13485, CE veya FDA belgelerinden en az ikisini teklif dosyasına koymalıdır. Dosyada bu belge bulunmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.

- Her kutu içerisinde etiketlerin ısıdan etkilenip etkilenmediğini gösteren ısı indikatörü olmalıdır.

1.KISIM ( 08.Sıra) HEMOGLOBİN Tayin Kiti

- Dönerlerde, kan alma işlemi öncesi hemoglobin tayinini mikroküvet teknolojisi ile tespit etmelidir.

- Parmak ucu kan örneğinden test çalışılabilmeli ve en fazla 40 sn. içinde sonuç alınmalıdır.

- Sonuçlar dijital ekranda sayısal olarak vermelidir.

- Kit ile birlikte kullanım süresi boyunca yedi adet CE belgeli, kalibrasyonunu otomatik olarak yapan, hafızasında en az 600 sonucu saklayabilen, gerektiğinde bu sonuçları bilgisayara aktarabilen, kullanımı ve bakımı kolay cihaz verilmelidir. Sonuçları saklayabilmek için bir adet bilgisayar sistemini kullanım süresince verilmelidir.

- Küvetler ve cihazlar mobil ekiplerde kullanılacağı için hava şartlarından ( sıcak veya soğuk) etkilenmeyecek şekilde ambalajlı olmalıdır. Firma bu özelliği sağlamak için; ekstrem şartlarda sorunsuz çalışabilecek en az iki (2) adet farklı model cihaz ve bu cihaza uygun iki farklı küvet verecektir.

- Kullanılacak kitler için her ay düzenli kontrol örnekleri herhangi bir istek olmadan gönderilmelidir.

- Cihazın arızalanması durumunda en geç 1 gün içerisinde sorun çözülmeli çözülemezse cihaz yenisiyle değiştirilmelidir.

- Cihazlar mobil ekiplerde kullanılacağı için en az yedi adet özel çantalarıyla teslim edilmelidirler.

1.KISIM ( 09.Sıra) ISI KORUMALI ELYAFLI KAN TAŞIMA POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kan taşıma poşetinin üzerinde kan merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.

- Yapısı en az 3 katmandan (iç ve dış katman arasında ısı transferini azaltacak ) oluşmalıdır.

- İç Yapısı kan ve kan ürünlerinin ısısını en az 45 dakika koruyacak Elyaf malzemeden yapılmış olmalı.

- Torbanın içine kan ürünü konulduktan sonra özel bir sistemle kapanmalı ve kapatıldıktan sonra tekrar kolayca açılmamalıdır.

- Ürünlerin yanında en az 100 kg Kan Merkezi Amblemli şeffaf poşet, 18 bin adet plazma eritme poşeti ücretsiz verilecektir.

- Amblem örneğini kan merkezinden temin edebilir.

1.KISIM ( 10.Sıra) TRANSFER TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Torbaların 1.800 adedinin hacmi (150 ml.) 800 adedi (300 ml) ve 400 adedinin hacmi (600ml.) Kapasiteli olmalıdır.

- 150 ml. Hacimli torba pediatri amaçlı kullanılacağı için dış görünüşü mini kan torbası veya değişik tasarımda şık olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

1.KISIM ( 11.Sıra) SEROLOJİK CAM TÜP (13 X 100) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüpler 13X100 mm çapında ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.

- Tüplerin dibi konik veya bombeli ve sağlam/dayanıklı olmalıdır.

- Tüplerin ağırlığı birbirine eşit olmalı ve ihale için verilecek örneklerle aynı kalitede olmalıdır.

4.    Ürünler kan merkezinin ihtiyacı doğrultusunda parti parti teslim edilecektir.

1.KISIM ( 12.Sıra) KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set yerçekimi etkisiyle kan torbalarından hastaya kan transferinde kullanımı için tasarlanmış olmalıdır.

- Set’te hava girişsiz delme ucu olmalıdır.

- Set’te 200 mikron filtre olmalıdır. Set’te 20 damla 1 milimetreye eşit olmalıdır.

- Set hızlı ve kolay sıvı doldurmak için yumuşak damla haznesine sahip olmalıdır.

- Sette tubing üzerinde roller damla ayarlayıcı olmalıdır.

- Set’in hastaya ulaşan kısmında latex enjeksiyon portu olmalıdır.

- Set’in hastaya uzanan kısmın ucunda luer konnektör olmalıdır.

- Set Tubing Medikal PVC olmalıdır, tubing iç çapı 2,4 mm dış çapı 6,02 mm olmalıdır. Ayrıca diğer setle çalışabilir boyutlarda olmalıdır.

- Set’te 1 adet lipotermik iğne olmalıdır.

- Tekli steril paketlerde olmalıdır. Paketler üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Paket üzerinde kullanım talimatı olmalıdır.

- Her bir set’in ambalajı üzerinde veya koli ambalajı içinde setlerin etkin bir şekilde steril edildiğini gösteren indikatör bulunmalıdır.

1.KISIM ( 13. Sıra) PLAZMA SAKLAMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plazmaların saklanması ve transferinde esnasında yırtılmamalı. Tek kullanımlık olmalıdır.

- Dış yüzeyi kartondan yapılmış olmalıdır.

- Diş yüzeyinde kan merkezimiz amblemi ve yazısı olmalıdır.

1.KISIM ( 14. Sıra ) LOKOSİT FİLTRESİ ( ERİTROSİT İÇİN ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Filtre işlem-sonrası (post-process) için laboratuar tipi filtre olmalıdır.

- Alımı yapılacak olan filtre en az log 4 lökosit azaltma kapasitesinde olmalıdır. Filtrasyon sonrası elde edilen her bir ünite üründe en fazla 1 X 106 lökosit kalmalıdır. Bu sonuç ve aylık yapılacak kalite kontroller için;  üniversitemizdeki flow-cytometri cihazında kullanılmak üzere en az ( 20 test ) flow-cytometri kitinin bedelini firma ücretsiz karşılayacaktır.

- Filtre membranı polyester ya da poliüretan olmalıdır.

- Filtrasyon sonrası ürünü saklamak için en az bir adet eritrosit saklamaya elverişli saklama torbasına sahip olmalıdır.

- Filtre membranı kan ve doku hücrelerine zarar vermeyecek şekilde olmalı, uluslararası biokompatibilite garanti standardına sahip olmalıdır.

- Filtrelerin Uluslararası Kalite Standartları’na uygunluğunu gösteren CE belgesi olmalıdır.

2. KISIM (01, 02 Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

2. KISIM ( 01.Sıra) LÖKOSİT FİLTRESİ (HAVUZ TROMBOSİT İÇİN )

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (2. Kısım 01 ve 02 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Filtre işlem-sonrası (post-process) için laboratuvar tipi filtre olmalıdır.

- Alımı yapılacak olan filtre en az 4 log lökosit azaltma kapasitesinde olmalıdır. Filtrasyon sonrası elde edilen her bir ünite üründe en fazla 2 X 105 lökosit kalmalıdır. Bu sonuç ve aylık yapılacak kalite kontroller için;  üniversitemizdeki flow-sitometri cihazında kullanılmak üzere en az (100 test ) flow-sitometri kitinin bedelini firma ücretsiz karşılayacaktır.

- Başlangıç ve filtrasyon sonrası ölçümler yapıldığında trombosit kaybı %10’dan az olmalıdır.

- Hava tahliyesi için ayrıca bir hat bulunmalıdır ve trombositlerin saklanmasına uygun sete bağlı torbası bulunmalıdır.

- İhalede istenilen filtreler doğrudan 4 – 6 adet buffy coat’un havuzlanarak elde edilebilecek yapıda ya da Reveos sistem ile elde edilmiş trombositlerin havuzlanmasına uygun yapıda olmalı. Filtre sisteminde; en az 4-6 adet buffy coat/trombosit için birleşme yeri bulunmalıdır. Firma bu özelliklerini incelebilmesi için ihale dosyaları ile birlikte numuneyi de teslim etmelidir.

- Filtre membranı polyester ya da poliüretan olmalıdır. Filtre yapısı santrifüje dayanaklı ve dış yüzeyi dahil esnek (yumuşak) filtre olmalıdır.  Filtre için santrifüj sistemine ihtiyaç var ise bu amaçlı özel olarak programı yapılmış  bir adet tam otomatik ekstraktör ve gerekli aparatlarını ihale süresince karşılamalı arıza halinde 24 saat içeresinde sistemi tekrar aktif hale getirmelidir.

- Firma trombositlerin ürünlerin kullanım süresince bir adet trombosit inkübatörü ve en az 48 torba random veya 16 adet aferez trombosit kapasiteli tekli ajitötürü kurmalıdır.

- Filtre süresi her bir işlemde benzer sonuç çıkmalı ve ortalama 15 dk. geçmemelidir.

- Filtre membranı kan ve doku hücrelerine zarar vermeyecek şekilde olmalı, uluslararası biokompatibilite garanti standardına sahip olmalıdır.

- İhaleyi alan firma, cihaz ve işlemlerde doğacak hataların önlenmesi ve arızaların giderilmesi amacıyla bir sonraki ihale sonuçlanana kadar Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı bir adet teknik elemanı gerektiğinde kan merkezinde hazır bulunduracaktır.

2. Kısım ( 02.Sıra) STERİL HORTUM BİRLEŞTİRME CİHAZI VE BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (2. Kısım 01 ve 02 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Cihaz farklı boyutlardaki hortumu steril olarak birbirine birleştirebilmelidir.

- Tüp boyutları 4.1 ile 4.5 mm. arasında olabilmeli ve bu aralıktaki farklı boyutlardaki hortumları birleştirebilmelidir.

- Steril birleşme işlemini en fazla 40 saniye içinde gerçekleştirebilmelidir.

- Bağlantı mükemmel ve kuvvetli olmalı, kesinlikle kaçak şansı olmamalıdır.

- İşlem basamaklarını gösterebilen dijital ekranı olmalıdır.

- Birleştirme ve kapama işlemlerinde tek kullanımlık hiç bir malzemeye ihtiyaç duymamalıdır.

- Steril ortam yaratımı enfeksiyon şansını minimuma indiren ısıtmalı bir sistem ile sağlanmalıdır.

- Cihaz kartuş veya steril bıçak ile hortumları birleştirmelidir.

- İhaleyi alan firma, yapılacak filtrasyon işlemlerinin kapalı sisteme uygun olması için 3 ( Üç ) adet (1 yedek hazır olacak) CE belgeli steril hortum birleştirme cihazını ücretsiz olarak verecektir. Filtreler tükeninceye kadar cihaz laboratuvarda bırakılacak ve her türlü bakım onarımı ve teknik servisi ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.

3. KISIM (01, 02, 03 ve 04 Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

3. KISIM ( 01.Sıra)TİP I BARKOT ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (3.Kısım 01, 02, 03, 04 ve 05 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Boyutları 30 X 40 mm. Olmalı ve yatık olarak cihaza takılmalı. Bir rulo bin adet barkot içermelidir.

- Argos markalı termal yazıcılara uygun ve kaliteli olmalı.

- İhaleyi kazanan firma hastanede kullanılmak üzere 1 (bir) adet kan merkezinde kullanılan barkot yazıcıyı ücretsiz verecektir.

3. KISIM ( 02.Sıra)TİP II BARKOT ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (3.Kısım 01, 02, 03, 04 ve 05 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Boyutları 51 X 56 mm. Olmalı ve yatık olarak cihaza takılmalı. Bir rulo 500 adet barkot içermelidir.

- Rengi açık mavi yâda açık pembe olmalı

- Argos markalı termal yazıcılara uygun ve kaliteli olmalı

3. KISIM ( 03.Sıra)TİP III BARKOT ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (3.Kısım 01, 02, 03, 04 ve 05 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Boyutları 100 x 100 mm. Olmalı ve yatık olarak cihaza takılmalı. Bir rulo 500 adet barkot içermelidir.

- Argos markalı termal yazıcılara uygun ve kaliteli olmalı

3. KISIM ( 04.Sıra)TİP IV BARKOT ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (3.Kısım 01, 02, 03, 04 ve 05 )  birbiriyle ilişkili ürünler olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Boyutları 10 x 10 mm. Olmalı ve yatık olarak cihaza takılmalı. Bir rulo 5 bin adet barkot içermelidir.

- Argos markalı termal yazıcılara uygun ve kaliteli olmalı

3. KISIM ( 05.Sıra)TİP V BARKOT ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler ( 3.Kısım 01, 02, 03, 04 ve 05 )  birbiriyle ilişkili ürünler olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Boyutları 30 x 30 mm. aynı hizada 3 adet yan yana olmalı ve yatık olarak cihaza takılmalı. Bir rulo 3 bin adet barkot içermelidir.

- Argos markalı termal yazıcılara uygun ve kaliteli olmalı

4.KISIM (01, 02 ve 03 Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

Anti A –  Anti B – ve Anti D TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan ürünler (4.Kısım 01, 02, 03 )  birbiriyle ilişkili olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Serumlar 10ml’lik damlalıklı kapaklı şişelerde olmalıdır.

- Serumlar monoklonal karakterli olmalıdır.

- Serumlar yüksek düzeyde belirleyici özellikte, güvenilir vasıfta olmalıdır.

- Otoaglütinasyon, hemolizin, rulo formasyonuna eğilim göstermeyecek, bakteriyel hemaglütinasyon vermeyecek ve bulanık görünümde olmayacaktır.

- Serumlar; lam test, mikroplak test ve tüp test esası ile kan gruplaması yapılabilmelidir.

- Serumların kullanım süreleri teslim tarihinde en az bir ( 1 ) yıl olmalıdır.

- Teklif edilen serumlar yapılacak muayenede Anti A ve Anti B için titrasyon 1/256 ve üzeri Anti D için 1/128 ve üzeri pozitif olmalıdır. Aylık yapılan kontroller sırasında titrasyon miktarı düşük olduğu tespit edilen seriler yenileriyle en fazla 48 saat içerisinde değiştirilmelidir.

- Anti D serumlar Monoklonal IgM + IgG olmalıdır.

- Serumlar CE belgesine sahip olmalı ve bu belge teklif dosyasında sunulmalıdır.

5. KISIM (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

MIKROTYPING JEL SANTRİFÜGASYON KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan testler ( 5. Kısım 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. 10 Sıra numaralı ) birbiriyle ilişkili testler olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen sistem, en az 6 kuyucuklu jel santrifügasyon tekniğine uygun olmalıdır.

- Cihaz ve kitler için gerekli masa, çalışma tezgâhları laboratuvar standartlarına uygun biçimde ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.

- Kit ile birlikte sarf malzemesi, pipet ucu, dilüsyon tüpü, dilüent ücretsiz verilmelidir.

- Kitler hastanemizin istediği miktarda ve istediği sürede parti parti teslim edilmelidir.

- Bu kalemlere teklif edilen kitlerde istenen özellikler şunlardır:

- Jel santrifügasyon için; mikrotüplerde Sephadex-G 100 ya da Sephacryl 200 gibi jel dolgu maddesi kullanılmalıdır.

- Kartların ağzı alüminyum bantla kapalı olmalıdır.

- Kitler teslim edildiğinde en az 6 ( altı ) ay miyatlı olmalıdır.

- Kitler orijinal ambalajında olmalı, oda ısısında veya buzdolabında saklanabilmelidir. Kitler oda ısısı dışında saklanması gerekiyorsa; firma ilk sipariş tesliminde yeterli kadar kit saklama dolabı temin etmek ve merkeze teslim etmek zorundadır.

- Darbe, sarsıntı vb. fiziksel temaslar sonucu bozulan jel ve antijenler kan merkezi sorumlusunun uygun gördüğü süre içinde yenileri ile değiştirilmelidir.

- Cihaz arızalarından kaynaklanan veya test sonucu verilemeyen test miktarlarını firma 15 gün içerisinde kuruma ücretsiz iade etmelidir.

- Teklif edilen kartların üzerindeki etikette, kartların profili, hangi amaçla kullanıldığı, son kullanma tarihi, lot numarası, saklama koşulları, üretici firma adı ve adresi açıkça belirtilmiş olmalıdır. Mikrotüpler içinde testin gerektirdiği antiserumlar üretim sırasında emdirilmiş olmalıdır.

- Yasal mevzuat gereği her gün yapılması zorunlu olan iç kalite kontrol testlerini firma ücretsiz karşılamalıdır.

- 01 no’lu sırada istenen kartlarda en az A-B-AB-D-Ctl-AHG tüpleri olmalıdır.

- 02 no’lu sırada istenen kartlar komplemanlı Direct Coombs ayrı ayrı ( IgG ve C3d - Ctl ) içermelidir. Firma 12 test (IgA, IgM, C3c vb içeren ) kart ya da kiti ilk sipariş de ücretsiz vermelidir.

- 03 no’lu sırada istenen diğer kan grup sistemleri için M, N, S, s, K, k,Cw Jka, Jkb, Fya, Fyb, Lua, Lub, Lea, Leb, Kpa ve  Kpb  antijen testlerinin her birinden 48’er test  olmalıdır. Firma bu testleri çalışabilecek Coombs reaktifi gerektiren IgG tabiatındaki testler için ayrıca “anti human globulin” ya da “anti-IgG” Coombs ortamı testlerle birlikte ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

- 04 no’lu sırada istenen kartlarda en az A/B/D kısımları olmalı, bir kartta en fazla iki test çalışılabilmelidir. Bu sıradaki testler çoğunlukla kan bağışçılarında kullanılacağı için monoklonal orjinli kart ya da ortamlardan oluşmalıdır. Rh (D) kısmı zayıf D ve DVI varyantı tespit etme özelliğinde olmalıdır. Firma Zayıf D doğrulama için gerekli olan en az 3.500 adet coombs IgG / AHG kuyucuk ve zayıf D anti-serumu ilk siparişte ücretsiz karşılamalıdır.

- 05 no’lu sırada istenen testler ayrı kartlarda veya tek kartta ( tercihen tek kart ) en az A/B/D ve A1/B kısımları bulunmalıdır. Monoklonal orijinli kart ya da ortam olmalıdır.

- 6 no’lu sırada Antikor tanımlama için gerekli hücreler her ay bir set olarak, en az on birli kombinasyonlar biçiminde papainli ve papainsiz olarak komple set olarak verilmelidir. Tanımlama doğrulama için mümkün ise 15 li değil ise farklı lot 11 li bir takım enzimli ve enzimsiz tanımlama hücresi her ay ücretsiz vermelidir. Hücreler, kullanım sürelerinin başlangıcında teslim edilmelidir. Bu hücrelerin çalışılması için ihaleyi alan firma test sayısı kadar liss coombs kartı ve enzim kartı ve ileri tanımlamalar için ilk siparişte 20 test elüsyon kitini ücretsiz getirmekle yükümlüdür. ( En az 5.300 tek kuyucuk AHG ve 5.300 tek kuyucuk Neutral  )

- 07 no lu sırada yer alan Hasta Antikor tarama testi için; Antikor tarama kartı, en az ikili veya üçlü antikor tarama hücresi ile birlikte verilecektir.

- 8 ve 9  no lu sırada yer alan lektin A1 ve lektin H için 100’er test çalışılacak kadar kart ya da malzemeyi ihaleyi alan firma yüklenecektir.

- 10. sıradaki kartlar tercihen monoklonal olmalı ve en az C-Cw(tercihen)-c-E-e-Kell içermelidir.

- Sistemin işleyişi için; hücre teslimat takvimine göre”, her ay düzenli olarak ve ihtiyaç halinde belirtilen sayılardan % 20 fazlasına kadar ücretsiz verecektir. Tarama, tanımlama ve Reverse hücreleri bir önceki ayın miadının süresi sona ermeden teslim edilmelidir. Teslim edilmediği takdirde firmanın sorumluluğunu yerine getirmediği kabul edilecektir ve her ay düzenli teslim edilmesi gereken hücreler;

- En az 22 A1/B,(Gruplamalar)

- En az 18 adet enzimsiz ikili veya üçlü tarama hücresi,(Antikor tarama)

- En az bir takım 11(on bir) li enzimli ve enzimsiz tanımlama hücresi,(Antikor tanımlama)

- Tanımlama doğrulama için mümkün ise 15 li değil ise farklı lot 11 li bir takım enzimli ve enzimsiz tanımlama hücresi her ay ücretsiz vermelidir.

- En az 2 adet 3 veya 4 lü enzimli ve enzimsiz tarama ve titrasyon hücresi ( titrasyon için),

- En az bir takım A1-A2-B-O-I-II ve A1-A2-B-O (kan grubu uygunsuzlukları için)

- Bu kalemlere teklif verenler aşağıdaki cihazları bir sonraki ihale sonuçlanana kadar kurmalı ve çalışır halde bulundurmalıdır.

- Firma kurulacak sistemin daha verimli işlemesi için iki adet tam otomatik cihaz sistemini kan merkezinde çalışır vaziyette sürekli işletecek, bunu yanında şartnamede belirtilen manuel sistem santrifüj, inkübatör ve pipetleri ise sistemin tam olarak çalışmaya başlamasına kadar kan merkezinde hazır bulundurmaya devam edecektir.

- Her iki cihaz sistemi de ayrı ayrı en az 150 - 200 kart kapasitesine sahip olmalı ve bir saatte ABO/Rh ve A1/B tam kan grubu paneli için en az 40 örnek sonuç vermeli/çalışmalıdır. Yeni kurulacak sistemlerde demo sırasında bu ispatlanmalıdır. Cihaz pipetleme, inkübasyon veya okuma için herhangi bir kullanıcı ihtiyacı olmadan sonuç verebilecek teknik özellikte olmalıdır.

Kurulacak sistemin özellikleri şu şekilde olmalıdır:

  - Okuma işlemi sonunda sonuçlar bilgisayar ekranına otomatik olarak gelmelidir.

  - Bilgisayar ekranındaki görüntü kartın gerçek görüntüsü olup, ekrandaki pencerede mikrotüp görüntüleri, her mikrotüp için değerlendirme ve nihai sonuç ile kartın cihaz içindeki pozisyonu görülebilmelidir. Ayrıca kullanıcı tarafından hasta raporlarına sonucun ayrıca yazılmasına gerek duyulmamalıdır.

  - Ekrana gelen sonuç kullanıcı onayı olmadan hafızaya kaydedilmemeli, istenirse aynı görüntünün yazıcı çıktısı alınabilmelidir.

  - Yazıcı çıktısında hasta veya donör ismi, yapılan testin ismi, kullanılan kartın barkodu, test sonucu ve mikrotüp görüntüleri bulunmalıdır. Yazıcı çıktısı istenilen biçimde ayarlanabilmelidir.

  - Cihazın yaptığı değerlendirmede kullanıcı isterse değişiklik yapabilmelidir.

  - Elde edilen sonuçlar cihazla birlikte verilen bilgisayarın hafızasında; test ismi, hasta veya donör ismi, kartın görüntüsü, mikrotüp sonuçları ve değerlendirmeyi kapsayacak şekilde arşivlenebilmelidir.

  - Arşivlenen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılabilmeli, test ismine, hasta veya donör barkoduna, test yapılış tarihine, ikinci okuma tarihine göre arama yapılabilmelidir.

  - Bir örnek barkoduna göre arama yapıldığında bu barkod numarasına ait tüm testler ekrana gelmelidir.

  - Cihaz hastane otomasyon sistemine (LİS) iki taraflı ( teknik olarak mümkün değilse tek taraflı ) bağlanmalı, bunun için gerekli ücreti firma karşılamalıdır.

  - Cihaza yüklenen kitler, hücreler, reaktifler ve solüsyonlar kullanıcılarının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan cihaz tarafından otomatik olarak algılanmalı ve bittiğinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

  - Acil numuneler cihaza yükleme yapılırken cihaz hiçbir şekilde durdurulmamalıdır. Cihaza yüklenen acil numunelerin pipetlemesi devam eden kartın bitmesi sonrası direkt olarak işleme almalıdır. Fiyat eşitliği halinde Tam Otomatik Cihaz sisteminde internal olarak birden fazla santrifüj ve birden fazla inkubatöre sahip cihaz tercih edilecektir.

- Cihaz çalışamayacak şekilde bir arıza halinde en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, eğer sorun arızadan itibaren 48 saat içerisinde çözülemiyor ve bu durum iki ay içerisinde 3 defadan fazla tekrarlanıyorsa firma cihazı yenisi ile değiştirmeleridir.

- Manuel sistem ise şu cihazlardan oluşmalıdır; Üç adet sistem kartlarına uygun ayarlanabilir, otomatik zaman ve devir ayarlı santrifüj ( 24 kartlık).

- Üç adet sistem kartlarına uygun, ısı ve zaman ayarlı, en az 24 kart kapasiteli inkübatör,

- Solüsyonlara ( 1 ve 2 ‘ye) uygun 4 adet dispanser,

- 10–25–50 mikro litre hacimlere ayarlanabilir 5 adet dijital veya 5 adet otomatik pipet ve bunlara uygun yeterli miktarda pipet uçları verilmeli, uygun olmayan pipet uçları 1 hafta içinde uygun uçlarla değiştirilmelidir.

- Üç adet çalışma sehpası verilmelidir.

- Eritrosit süspansiyonlarının hazırlanmasında kullanılacak olan solüsyonlar orijinal ambalajlarında, jel santrifugasyon sistemine uygun olmaları gereklidir ve bu solüsyonların test sayıları ile uygun miktarlarda firma tarafından ücretsiz karşılanması gereklidir. Firma, söz konusu solüsyonları laboratuardan bir uyarı beklemeksizin sürekli olarak sağlamalıdır.

- Firma çalışılacak testler için yıllık 25 bin adet kan merkezinin onaylayacağı markada 3-4 ml EDTA lı tüpü ve kan bağış organizasyonları için gerekli olabilecek kalem vb. gibi malzemeleri merkezin belirleceği sayı kadar ücretsiz karşılamalıdır.

- Kitler ve cihazlar CE belgesine sahip olmalıdır. Cihazlarda oluşabilecek arızalar en fazla 24 saat içerisinde giderilmeli, sorun çözülemiyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Cihazlarda oluşabilecek arızaların giderilmesi ve yedek parçaları için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

- Firma kurulu cihazlar için; yurt dışı teknik servis yeterlilik belgesi olmalıdır(Yurtdışı firmaları için).

- İhaleyi alan firma, cihaz ve işlemlerde doğacak hataların önlenmesi ve arızaların giderilmesi amacıyla bir sonraki ihale sonuçlanana kadar ücreti ve sigortası tarafından ödenmek üzere Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı iki adet teknik elemanı kan merkezinde dönüşümlü olarak hazır bulunduracaktır. İlgili firma bilgi ve becerilerinin gelişmelerine faydalı olmak amacıyla, kan merkezi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre/kurslara çalışanların katılımları konusunda destekte bulunmalıdır.

- Çalışılan testler için firma Kan Merkezi Laboratuvarı’nı yeni bir ihale süresine kadar, ilk üç ay içerisinde Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı, bir eksternal kalite kontrol programına dahil ettirmelidir.

6. KISIM (01, 02, 03, 04, 05, 06, Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA SİSTEMİ KİT ve CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan testler ( 6. Kısım 01, 02, 03, 04, 05, 06 Sıra numaralı ) birbiriyle ilişkili testler olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Reaktif ve kitler teklif edilen cihaza tam uyumlu olmalıdır.

- Tüm reaktif ve kitler orijinal etiketinde olup, üzerinde lot numarası ve son kullanım tarihi açık bir şekilde yazmalıdır. Teklif edilen kitler, kan bankacılığı kullanımına uygun olmalıdır.

- Sözleşme süresinden itibaren teslim edilecek kitlerin miatları en az 6 ay olmalı, gerektiğinde uzun miatlılarla değiştirilmelidir.

- Cihazda kullanılan HCV kiti en az 3.  Jenerasyon, HIV kiti 4. Jenerasyon olmalıdır. HIV test kiti ile HIV 1.2.0 bakılabilmeli ve antijen antikor tayini yapabilmelidir. HBs Ag kiti son jenarasyon olmalıdır. Sifilis kitinin spesifitesi % 99’un üzerinde olmalıdır.

- Reaktiflerin inkübasyon süreleri en fazla 40 dakika olmalıdır. Üç testin toplam çalışma süresi 45 dk.’yı geçmemelidir.

- Kitler için gerekli olan solüsyonlar ücretsiz ve kan merkezi sorumlusunun istediği zamanda teslim edilmelidir.

- Cihaz, kit ve sarf malzemeler için gerekli olan masa, raf vb. malzemeler firmalar tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

- Kullanım sırasında sorunlu çıkan ve özellikle cihazdan kaynaklanan hatalar yüzünden tekrar çalışmak zorunda kalınan kitler 15 gün içerisinde toplu halde ücretsiz yenileri ile değiştirilmelidir. İç/dış kalite kontrol ve kalibrasyon için kullanılacak yıllık ortalama her bir test için ortalama 300 er test kiti ücretsiz karşılamalıdır.

- Kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilmelidir.

- Kitler CE belgesine sahip olmalıdır.

- Cihaz ( HBs Ag, Anti HIV 1,2,0,  Anti HCV, Sifiliz ) testlerini tam otomatik olarak çalışmalıdır.

- FPIA ( Fluoresan Polarizasyon İmmunoassay ), MEIA (Mikropartikül Enzim İmmunoassay)  veya kemülüminesans teknolojileri ile çalışmalıdır.

- Cihazın yanında bilgisayar, klavye, yazıcı, güç kaynağı olmalıdır. Firma cihaz için gerekli olan kartuş ve yazıcı kağıdını her ayın başında ücretsiz teslim etmelidir.

- Sonuçlar bir rapor halinde bilgisayardan verilmelidir.

- Cihaz analiz sistemlerini random (rasgele) çalışabilmelidir.

- Cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek olmamalıdır.

- Manuel hataları ortadan kaldırmak için reaktif ve örnekler cihaza yüklendikten sonra dahili barkot okuyucu ile okuma yapmalıdır. Kit, kalibratör ve kontrol bilgi ve değerleri cihaza otomatik yüklenmeli, manuel veri girişi yapılmamalıdır.

- Cihaza acil numuneler sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir.

- Gerekli durumlarda cihaz hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz çalışamayacak şekilde bir arıza halinde en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, eğer sorun arızadan itibaren 48 saat içerisinde çözülemiyor ve bu durum iki ay içerisinde 3 defadan fazla tekrarlanıyorsa firma cihazı yenisi ile değiştirmeleridir.

- Cihazların bakımı ve onarımı firma tarafından garanti edilmelidir.

- Cihazın kalibrasyon yapıldığına dair belge ilgililere teslim edilmelidir.

- Cihaz hastane otomasyon sistemine (LİS) iki taraflı ( teknik olarak mümkün değilse tek taraflı ) bağlanmalı, bunun için gerekli ücreti firma karşılamalıdır.

- Teklif edilen cihaz distile su ihtiyacı olan bir cihaz ise; firma bir adet distile su elde etmeye yarayan cihazı ücretsiz kurmalı ve kitler bitene kadar çalıştırmalıdır.

- Firma birisi back up olmak üzere aynı marka ve özelliklerde 2 adet yada saatte 150 test ve üzeri kapasiteli tek cihaz kurmalı, teklif edilen cihaz yeni ve CE belgesine sahip olmalı, firma bunu belgelerle ispatlamalıdır.

- Firma kitlerin saklanması ve işleyiş için bir adet kit saklama dolabı ve bir adet masaüstü santürfüj verilmelidir. Firma çalışılan testlerdeki numunelerin şahit örneklerini saklamak için 1.5 ml kapaklı 25 bin adet ependrof tüp ve en az 25 bin adet jelli 5 ml tüpü ücretsiz karşılamalıdır.

- Yasal sorumluluk gereği; firma ücretsiz olarak doğrulma kitlerini vermelidir. Doğrulama testleri kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı marka olmalı ve 60 test HBsAg, 80 Test Anti-HCV, 40 Test Sifiliz ve 80 Test Anti-HIV olarak ilk siparişte en az bir yıl miyatlı teslim edilmelidir. Firma bu testler yerine ihtiyaç halinde en az aynı test sayısı kadar ( Sifiliz testi hariç ) NAT testini ücretsiz karşılamalı / çalıştırmalıdır.

- İhaleyi alan firma; ihale başlangıcıyla birlikte ihale bitene kadar bir adet en az 18 parametre Kan Sayım Cihazını ücretsiz kurmalı, cihazın yıllık ortalama 5 bin test çalışacak kitini, sarf malzemesini ve gerekli teknik desteği ücretsiz sağlamalıdır.

- İhaleyi alan firma, cihaz ve işlemlerde doğacak hataların önlenmesi ve arızaların giderilmesi amacıyla bir sonraki ihale sonuçlanana kadar ücreti ve sigortası tarafından ödenmek üzere Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı bir adet teknik elemanı kan merkezinde bulunduracaktır.

- Cihazda çalışılan kontrol ve kalibrasyon için harcanan kitler ihale miktarlarına dahil değildir bu miktarı ve cihaz kaynaklı kit kayıpları yıllık olarak ücretsiz karşılanmalıdır.

- Çalışılan testler için firma Kan Merkezi Laboratuvarı’nı yeni bir ihale süresine kadar, ilk üç ay içerisinde Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı, bir eksternal kalite kontrol programına dahil ettirmelidir.

7. KISIM (01, 02 Sıralı Ürünler Kısmı Teklif Kabul Edilmez )

Kan Bağışçı Kan Grubu ve Rh SUBGRUP + KELL TİPLENDİRME için Kit ve CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu ihale ile alıma çıkılan bağışçı (Rh subgrup + Kell, antikor tarama ve Kan grubu doğrulama testleri

( 7. Kısım 01,02 Sıra numara ) birbiriyle ilişkili testler olup, tamamı bir arada değerlendirilecektir.

- Testler otomatik sistem cihazda jel santrifügasyon, kolon aglütinasyon veya mikroplak yönteme uygun sistemde çalışılmalıdır. Cihazlar ünitede kitlerin testlerin bitimine kadar kurulu vaziyette bulundurulmalıdır.

- 01 sıra, Rh subgrup + Kell; için en az C, Cw (tercihen), c, E, e ve Kell kısımları içermelidir. Tercihen monoklonal olmalıdır.

- 02 no lu; bağışçı kan grubu için en az A/B/D ve A1-B kısmı bulunmalıdır. Bu testler bağışçılar için kullanılacağı için monoklonal orjinli kart ya da ortamlardan oluşmalıdır. Rh (D) kısmı zayıf D ve DVI varyantı tespit etme özelliğinde olmalıdır. Her ay düzenli olarak en az 20 takım A1/B hücre teslim edilecektir.

- Firma yasal zorunluluk olarak bu testlerle beraber ücretsiz olarak 12 bin test bağışçı antikor tarama testi ve 4 bin DAT testini ücretsiz karşılamalıdır. Antikor tarama testi için gerekli olan sarf malzeme ve Her ay düzenli olarak en az 3 takım hücre teslim edilecektir. Firma zayıf D doğrulama içinde testleri ücretsiz karşılamalıdır.

- Kurulacak cihaz sistemi tam otomatik sistem olmalı ve herhangi manuel müdahale olmadan sonuç vermelidir.

- Kurulacak cihaz sistemlerinde; otomatik sıvı düzey sensörü ve pıhtı detektörü bulunmalıdır.

- Cihaz içerisinde santrifüj, inkübatör, okuma bloğu, yıkama istasyonu, pipetleme istasyonu ve örnek yükleme alanlarını ihtiva etmelidir.

- Mikro plak yöntemlerde cihazın numune ve reaktif pipeti ayrı olmalıdır.

- Okuma işlemi kamera tarafından yerine getirilmeli ve bu resim dosyaları daha sonra da ulaşılabilmesi için cihaz bilgisayar arşivinde saklanmalıdır.

- Cihaz saatte en az 40 test ( kolon aglütinasyon ve jel sistem için), 60 test  ( mikro plak ve kolon aglütinasyon ) çalışabilmeli ve sürekli yükleme yapılabilmelidir.

- Çift yönlü veri transferi sağlama özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz numune ve barkod okuyucusuna sahip olmalıdır.

- Sistemde Remote Control ( Uzaktan Kontrol) özelliği bulunmalıdır.

- Sisteme yüklenmiş olan testlerin ne kadar zaman sona ereceği cihaz ekranı üzerinden izlenebilmelidir.

- Sistem çalışılmış bulunan numunelere ait sonuçları kendisi yorumlamalı ve kullanıcıyı yönlendirebilmelidir.

- Test işlemleri boyunca hiç bir adım manuel olarak yapılmamalıdır.

- Sistemde kullanılan reaktif hacimleri sistem ekranından takip edilebilmelidir.

- Sistemde kullanılan atık ve yıkama solüsyonları seviye sensörüne sahip olmalı gerektiğinde kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarabilmelidir.

- Sistemde acil numune girebilme özelliği bulunmalıdır.

- Sistemin bakım menü ekranı bulunmalı ve bu ekrandan yerine getirilmesi ve getirilmiş olan adımların durumu izlenebilmelidir.

- Cihaz ve kitler için gerekli masa, çalışma tezgâhları laboratuvar standartlarına uygun biçimde ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.

- Cihazda bir arıza durumunda işleyişin etkilenmemesi için manuel çalışma sistemi de kurulmalıdır.

- Manuel sistem ise şu cihazlardan oluşmalıdır; iki adet sistem kartl/kitlerine uygun ayarlanabilir, otomatik zaman ve devir ayarlı santrifüj, İki adet sistem kart/kitlerine uygun, ısı ve zaman ayarlı, en az 20 kart / kitlerine uygun kapasiteli inkübatör,

- Solüsyonlara ( 1 ve 2 ‘ye) uygun 2 adet dispanser,

- 10–25–50 mikro litre hacimlere ayarlanabilir 3 adet dijital veya 3 adet otomatik pipet ve bunlara uygun yeterli miktarda pipet uçları verilmeli, uygun olmayan pipet uçları 1 hafta içinde uygun uçlarla değiştirilmelidir. İki adet çalışma sehpası verilmelidir.

- Cihaz arızaları 24 saat içerisinde giderilmeli gidilemiyor ise yeni bir cihazla değiştirilmelidir.

- Kullanım sırasında sorunlu çıkan ve özellikle cihazdan kaynaklanan hatalar yüzünden tekrar çalışmak zorunda kalınan kitler 15 gün içerisinde toplu halde ücretsiz yenileri ile değiştirilmelidir.

- İhaleyi alan firma, cihaz ve işlemlerde doğacak hataların önlenmesi ve arızaların giderilmesi amacıyla bir sonraki ihale sonuçlanana kadar ücreti ve sigortası tarafından ödenmek üzere Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı bir adet teknik elemanı kan merkezinde bulundurmalıdır.

- Cihazda çalışılan kontrol ve kalibrasyon için harcanan kitler ihale miktarlarına dahil değildir İç/dış kalite kontrol ve kalibrasyon için kullanılacak yıllık ortalama her bir test için ortalama %3 test kiti ücretsiz karşılamalıdır.

- Çalışılan testler için firma Kan Merkezi Laboratuvarı’nı yeni bir ihale süresine kadar, ilk üç ay içerisinde Kan merkezi sorumlusunun onaylayacağı, bir eksternal kalite kontrol programına dahil ettirmelidir.