T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 08/07/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemiz Merkez Laboratuvarında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdürü

| - SIRA NO | - MALZEMENİN CİNSİ | - Birim | Miktar | Birim fiyatı | TOPLAM FİYAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rutin Biyokimya | Puan | 647432704 |  |  |
|  | Biyokimya (Kan Gazı) | Puan | 20588000 |  |  |
|  | Biyokimya (İdrar) | Puan | 14115500 |  |  |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| - I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. (VARSA) |  |  |  |  |
| - K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. (VARSA) |  |  |  |  |
| - L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| O | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 12/07/2024 tarihi mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

2024-2026 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LABORATUVAR MERKEZİ KİT, KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI

İHALE LİSTESİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR!

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1102890 | 150.03.02.99.01.09.001 | Glukoz | 1000000 | 10.08 | 10,080,000.00 |
|  | 2 | L107250 | 150.03.02.99.05.01.020 | Trigliserid | 250000 | 12.11 | 3,027,500.00 |
|  | 3 | L104520 | 150.03.02.99.05.01.069 | Kolesterol | 250000 | 11.05 | 2,762,500.00 |
|  | 4 | L103050 | 150.03.02.99.05.01.011 | HDL-Kolesterol (Direkt) | 250000 | 16.12 | 4,030,000.00 |
|  | 5 | L105000 | 150.03.02.99.05.02.132 | LDL-Kolesterol (Direkt) | 8000 | 25.24 | 201,920.00 |
|  | 6 | L107420 | 150.03.02.99.05.01.004 | BUN | 1300000 | 11.05 | 14,365,000.00 |
|  | 7 | L104780 | 150.03.02.99.05.01.008 | Kreatinin | 1300000 | 11.05 | 14,365,000.00 |
|  | 8 | L107460 | 150.03.02.99.05.01.021 | Ürik Asit | 820000 | 11.05 | 9,061,000.00 |
|  | 9 | L103860 | 150.03.02.99.05.05.025 | Kalsiyum | 1100000 | 11.05 | 12,155,000.00 |
| Kısım 1 | 10 | L102510 | 150.03.02.99.05.01.014 | Fosfor | 850000 | 10.08 | 8,568,000.00 |
|  | 11 | L105230 | 150.03.02.99.05.01.016 | Magnezyum | 850000 | 26.20 | 22,270,000.00 |
| Rutin Biyokimya | 12 | L106910 | 150.03.02.99.05.01.029 | Sodyum | 1200000 | 11.05 | 13,260,000.00 |
| Acil Laboratuvarı Hormon Belirteç,ilaç | 13 | L106150 | 150.03.02.05.27.01.001 | Potasyum | 1100000 | 11.05 | 12,155,000.00 |
|  | 14 | L104180 | 150.03.02.99.05.01.026 | Klorür | 750,000 | 10.08 | 7,560,000.00 |
|  | 15 | L101730 | 150.03.02.99.05.01.031 | Total Bilirubin | 720000 | 10.08 | 7,257,600.00 |
| Düzeyi ve Seroloji Testleri | 16 | L101710 | 150.03.02.99.05.01.012 | Direkt Bilirubin | 700000 | 10.08 | 7,056,000.00 |
|  | 17 | L100800 | 150.03.02.99.04.04.006 | Amilaz | 400000 | 14.08 | 5,632,000.00 |
|  | 18 | L105100 | 150.03.02.99.05.01.049 | Lipaz | 400000 | 21.13 | 8,452,000.00 |
|  | 19 | L102780 | 150.03.03.01.09.24.016 | 6GT | 650000 | 11.05 | 7,182,500.00 |
|  | 20 | L104920 | 150.03.02.99.05.01.015 | LDH | 760000 | 10.08 | 7,660,800.00 |
|  | 21 | L104730 | 150.03.02.99.05.01.006 | CK | 170000 | 14.08 | 2,393,600.00 |
|  | 22 | L104760 | 150.03.02.99.05.01.007 | CK-MB | 100,000 | 50.41 | 5,041,000.00 |
|  | 23 | L101280 | 150.03.02.99.05.01.039 | AST | 1200000 | 10.08 | 12,096,000.00 |
|  | 24 | L100300 | 150.03.02.99.05.01.002 | ALT | 1200000 | 11.05 | 13,260,000.00 |
|  | 25 | L100710 | 150.03.02.99.05.01.030 | Alkalen Fosfataz | 750,000 | 11.05 | 8,287,500.00 |
|  | 26 | L106300 | 150.03.02.99.05.01.019 | Total Protein | 850,000 | 11.05 | 9,392,500.00 |
|  | 27 | L100320 | 150.03.02.99.04.04.01 | Albümin | 900,000 | 10.08 | 9,072,000.00 |
|  | 28 | L102120 | 150.03.02.99.05.01.009 | Demir (serum) | 200000 | 11.05 | 2,210,000.00 |
|  | 29 | L102160 | 150.03.02.99.05.01.010 | Demir Bağlama Kapasitesi | 200000 | 11.05 | 2,210,000.00 |

|  | 30 | L106200 | 150.03.02.99.05.01.028 | Prealbümin | 20000 | 83.76 | 1,675,200.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | L106320 | 150.03.02.99.05.01.018 | Mikroprotein | 160000 | 17.18 | 2,748,800.00 |
|  | 32 | L100340 | 150.03.02.99.04.04.010 | Mikroalbümin | 18000 | 60.54 | 1,089,720.00 |
|  | 33 | L114390 | 150.03.02.99.05.01.027 | Lityum | 3,000 | 100.91 | 302,730.00 |
|  | 34 | L106440 | 150.03.02.99.05.01.070 | PsödokolinEsteraz | 500 | 51.47 | 25,735.00 |
|  | 35 | L101250 | 150.03.02.99.05.01.071 | Asit Fosfataz | 1500 | 51.47 | 77,205.00 |
|  | 36 | L106290 | 150.03.02.99.05.01.072 | Prostatik Asit Fosfataz | 300 | 85.79 | 25,737.00 |
|  | 37 | L100860 | 150.03.02.99.05.11.032 | Amonyak | 6000 | 51.47 | 308,820.00 |
|  | 38 | L102820 | 150.03.02.99.05.10.015 | Hemoglobin A1C (HbAlC) | 150000 | 40.38 | 6,057,000.00 |
|  | 39 | L102570 | 150.03.02.99.01.05.001 | fruktozamin | 1000 | 43.39 | 43,390.00 |
|  | 40 | L106850 | 150.03.02.99.05.01.077 | Sistatin C | 2000 | 85.79 | 171,580.00 |
|  | 41 | L100980 | 150.03.02.99.05.02.193 | ASO (Türbidimetrik) | 18000 | 25.24 | 454,320.00 |
|  | 42 | L100220 | 150.03.02.99.02.13.001 | 25-Hidroksi vitamin D | 80000 | 203.18 | 16,254,400.00 |
|  | 43 | L101850 | 150.03.02.99.05.02.194 | CRP (Türbidimetrik) | 700000 | 25.24 | 17,668,000.00 |
|  | 44 | L106570 | 150.03.02.99.05.02.195 | RF (Türbidimetrik) | 35000 | 25.24 | 883,400.00 |
|  | 45 | L106760 | 150.03.02.99.05.04.068 | Serbest T3 | 250000 | 45.37 | 11,342,500.00 |
|  | 46 | L106770 | 150.03.02.99.05.04.070 | Serbest T4 | 250000 | 45.37 | 11,342,500.00 |
|  | 47 | L107380 | 150.03.02.99.05.04.051 | TSH | 250000 | 45.37 | 11,342,500.00 |
|  | 48 | L107060 | 150.03.02.99.05.04.004 | Anti-TPO | 25000 | 85.79 | 2,144,750.00 |
|  | 49 | 906880 | 150.03.02.99.05.04.003 | Anti-TG | 20000 | 94.84 | 1,896,800.00 |
|  | 50 | L105960 | 150.03.02.99.05.04.041 | PTH -Intact | 65,000 | 70.62 | 4,590,300.00 |
|  | 51 | L102410 | 150.03.02.99.05.04.019 | Ferritin | 200,000 | 50.41 | 10,082,000.00 |
|  | 52 | L102480 | 150.03.02.99.02.01.004 | Folik Asit | 170000 | 65.61 | 11,153,700.00 |
|  | 53 | L107520 | 150.03.02.99.02.03.001 | Vitamin-Bi2 | 250000 | 50.41 | 12,602,500.00 |
|  | 54 | L106260 | 150.03.02.99.05.04.039 | Prolaktin | 30000 | 70.62 | 2,118,600.00 |
|  | 55 | L102500 | 150.03.02.99.05.04.022 | FSH | 34,000 | 60.54 | 2,058,360.00 |
|  | 56 | L105220 | 150.03.02.99.05.04.032 | LH | 33000 | 60.54 | 1,997,820.00 |
|  | 57 | L106230 | 150.03.02.99.05.04.038 | Progesteron | 10,000 | 70.62 | 706,200.00 |
|  | 58 | L102320 | 150.03.02.99.05.04.018 | Estradiol | 30000 | 60.54 | 1,816,200.00 |
|  | 59 | L106700 | 150.03.02.99.05.04.050 | Total Testosteron | 25000 | 50.41 | 1,260,250.00 |
|  | 60 | L107110 | 150.03.02.99.05.04.013 | Total hCG | 35000 | 65.61 | 2,296,350.00 |
|  | 61 | L104670 | 150.03.02.99.05.04.031 | Kortizol | 33000 | 65.61 | 2,165,130.00 |
|  | 62 | L103780 | 150.03.02.99.05.04.029 | İnsülin | 15000 | 51.47 | 772,050.00 |
|  | 63 | L101830 | 150.03.02.99.05.04.005 | C-Peptid | 4000 | 83.76 | 335,040.00 |
|  | 64 | L100680 | 150.03.02.99.05.10.049 | a-Fetoprotein (AFP) | 40000 | 65.61 | 2,624,400.00 |
|  | 65 | L104030 | 150.03.02.99.05.04.011 | CEA | 45000 | 70.62 | 3,177,900.00 |

| Kısım 1 Rutin Biyokimya Acil Laboratuvarı Hormon Belirteç,İlaç Düzeyi ve Seroloji Testleri | 66 | L101920 | 150.03.02.99.05.04.009 | CA 15-3 | 30000 | 80.75 | 2,422,500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 67 | L101940 | 150.03.02.99.05.04.058 | CA 19-9 | 35000 | 80.75 | 2,826,250.00 |
|  | 68 | L101900 | 150.03.02.99.05.04.007 | CA-125 | 25000 | 80.75 | 2,018,750.00 |
|  | 69 | L101960 | 150.03.02.99.05.04.008 | CA 72-4 | 7500 | 83.76 | 628,200.00 |
|  | 70 | L106280 | 150.03.02.99.05.04.040 | Total PSA | 35000 | 65.61 | 2,296,350.00 |
|  | 71 | L106270 | 150.03.02.99.05.04.021 | Serbest veya Kompleks PSA | 15000 | 102.91 | 1,543,650.00 |
|  | 72 | L101320 | 150.03.02.99.05.04.115 | pro-BNP | 90000 | 302.83 | 27,254,700.00 |
|  | 73 | L107390 | 150.03.02.99.05.10.263 | Anti-TSH reseptör | 10000 | 129.18 | 1,291,800.00 |
|  | 74 | L105530 | 150.03.02.99.05.04.035 | NSE(Nöron-Spesifik Enolaz) | 5000 | 129.18 | 645,900.00 |
|  | 75 | L102110 | 150.03.02.99.05.04.014 | DHEA-Sülfat | 8,000 | 83.76 | 670,080.00 |
|  | 76 | L106660 | 150.03.02.99.05.04.045 | SHBG | 3000 | 129.18 | 387,540.00 |
|  | 77 | L107370 | 150.03.02.99.05.01.032 | Troponin 1 veya T(high sensitive) | 130000 | 100.91 | 13,118,300.00 |
|  | 78 | L105330 | 150.03.02.99.05.01.083 | Miyoglobin | 1200 | 102.91 | 123,492.00 |
|  | 79 | L104770 | 150.03.02.99.05.01.007 | CK-MB kütle | 3500 | 102.91 | 360,185.00 |
|  | 80 | L107110 | 150.03.02.99.05.01.037 | Beta-hCG veya total HCG | 1500 | 65.61 | 98,415.00 |
|  | 81 | L106240 | 150.03.02.99.05.01.044 | Prokalsitonin | 350000 | 257.42 | 90,097,000.00 |
|  | 82 | L101670 | 150.03.02.99.05.01.147 | Bikarbonat(serum) | 40000 | 17.18 | 687,200.00 |
|  | 83 | 907631 | 150.03.02.99.06.02.002 | Immunoglobulin G | 25000 | 25.24 | 631,000.00 |
|  | 84 | 907621 | 150.03.02.99.06.02.001 | Immunoglobulin A | 25000 | 25.24 | 631,000.00 |
|  | 85 | 907641 | 150.03.02.99.06.02.003 | Immunoglobulin M | 20000 | 25.24 | 504,800.00 |
|  | 86 | L103540 | 150.03.02.99.06.02.004 | Immunoglobulin E | 20000 | 90.86 | 1,817,200.00 |
|  | 87 | L104560 | 150.03.02.99.06.03.006 | Kompleman C3 | 15000 | 51.47 | 772,050.00 |
|  | 88 | L104570 | 150.03.02.99.06.03.007 | Kompleman C4 | 15000 | 51.47 | 772,050.00 |
|  | 89 | L103020 | 150.03.02.99.06.03.004 | Haptoglobin | 3500 | 83.76 | 293,160.00 |
|  | 90 | L103940 | 150.03.02.99.06.03.005 | Kappa Hafif Zincir Total | 4000 | 129.18 | 516,720.00 |
|  | 91 | L104980 | 150.03.02.99.05.10.051 | Lambda Hafif Zincir Total | 4000 | 129.18 | 516,720.00 |
|  | 92 | L101620 | 150.03.02.99.06.02.006 | Beta-2-Mikroglobulin | 12000 | 94.84 | 1,138,080.00 |
|  | 93 | L106790 | 150.03.02.99.06.04.018 | Seruloplazmin | 1000 | 20.17 | 20,170.00 |
|  | 94 | L100410 | 150.03.02.13.29.05.001 | Alfa-1 Antitripsin | 1000 | 83.76 | 83,760.00 |
|  | 95 | L107170 | 150.03.02.99.06.04.019 | Transferrin | 500 | 85.79 | 42,895.00 |
|  | 96 | L107050 | 150.03.02.99.05.04.046 | Tiroglobulin | 15000 | 85.79 | 1,286,850.00 |
|  | 97 | L100270 | 150.03.02.99.05.04.056 | ACTH | 20000 | 102.91 | 2,058,200.00 |
|  | 98 | L101820 | 150.03.03.01.09.09.001 | Grovvth Hormon | 7500 | 85.79 | 643,425.00 |
|  | 99 | L103800 | 150.03.02.99.05.04.027 | IGF1 (Somatomedin-C) | 15000 | 171.60 | 2,574,000.00 |

|  | 100 | L103810 | 150.03.02.99.05.04.078 | IGF-BP3 | 2500 | 129.18 | 322,950.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 | L103850 | 150.03.02.99.05.04.030 | Kalsitonin | 7500 | 129.18 | 968,850.00 |
|  | 102 | 907101 | 150.03.02.99.05.03.012 | Anti-CCP | 20000 | 129.18 | 2,583,600.00 |
|  | 103 | L114260 | 150.03.02.99.05.01.063 | Karbamazepin (Serum/Plazma) | 4000 | 100.91 | 403,640.00 |
|  | 104 | L114160 | 150.03.02.99.05.01.062 | Fenitoin (Serum/Plazma) | 1000 | 100.91 | 100,910.00 |
|  | 105 | L114170 | 150.03.02.99.05.01.038 | Fenobarbital (Serum/Plazma) | 2000 | 100.91 | 201,820.00 |
|  | 106 | L114140 | 150.03.02.99.05.13.413 | Everolimus (Kan) | 2000 | 100.91 | 201,820.00 |
|  | 107 | L114730 | 150.03.02.99.05.01.059 | Valproik Asit (Serum/Plazma) | 10000 | 100.91 | 1,009,100.00 |
|  | 108 | L114740 | 150.03.02.99.05.05.031 | Vankomisin (Serum/Plazma) | 3500 | 100.91 | 353,185.00 |
|  | 109 | L114090 | 150.03.02.99.05.01.073 | Digoksin (Serum/Plazma) | 1000 | 100.91 | 100,910.00 |
|  | 110 | L114600 | 150.03.02.99.05.01.066 | Siklosporin (Kan) | 6000 | 100.91 | 605,460.00 |
|  | 111 | L114680 | 150.03.02.99.05.01.075 | Takrolimus (FK 506) (Kan) | 10000 | 100.91 | 1,009,100.00 |
|  | 112 | L114410 | 150.03.02.99.05.01.076 | Metotreksat (Serum/Plazma) | 1000 | 100.91 | 100,910.00 |
|  | 113 | L114590 | 150.03.02.99.05.02.133 | Salisilat (Serum/Plazma) | 100 | 100.91 | 10,091.00 |
|  | 114 | L114010 | 150.03.02.99.05.13.412 | Asetaminofen (Serum/Plazma) | 100 | 100.91 | 10,091.00 |
|  | 115 | 908030 | 150.03.02.99.05.02.397 | İnterlökin-6 (IL-6) | 1000 | 94.84 | 94,840.00 |
|  | 116 | L106710 | 150.03.02.99.05.02.136 | Serbest Beta-hCG | 6000 | 85.79 | 514,740.00 |
|  | 117 | L105950 | 150.03.02.99.05.04.036 | PAPP-A | 2500 | 129.18 | 322,950.00 |
|  | 118 | L100960 | 150.03.02.99.05.01.161 | Antimüllerien Hormon (AMH) | 4000 | 102.91 | 411,640.00 |
|  | 119 | 907450 | 150.03.02.99.05.02.044 | HBsAg | 178,500 | 75.69 | 13,510,665.00 |
|  | 120 | 907420 | 150.03.02.99.05.02.043 | HBeAg | 44,400 | 75.69 | 3,360,636.00 |
|  | 121 | 906560 | 150.03.02.99.05.02.013 | Anti HBc | 80,700 | 80.75 | 6,516,525.00 |
|  | 122 | 906580 | 150.03.02.99.05.02.014 | Anti HBelgM | 77,100 | 80.75 | 6,225,825.00 |
|  | 123 | 906600 | 150.03.02.99.05.02.015 | Anti HBe | 36,900 | 80.75 | 2,979,675.00 |
|  | 124 | 906620 | 150.03.02.99.05.02.016 | Anti HBs | 159,600 | 80.75 | 12,887,700.00 |
|  | 125 | 906640 | 150.03.02.99.05.02.141 | Anti HCV | 176,400 | 80.75 | 14,244,300.00 |
|  | 126 | 906670 | 150.03.03.01.09.01.001 | Anti HIV | 155,100 | 75.69 | 11,739,519.00 |
|  | 127 | 906360 | 150.03.02.99.05.02.009 | Anti CMV IgG (Kantitatif) | 9,300 | 80.75 | 750,975.00 |
|  | 128 | 906370 | 150.03.02.99.05.02.010 | Anti CMV IgM | 9,600 | 80.75 | 775,200.00 |

|  | 158 | L102980 | 150.03.02.99.05.08.058 | Glukoz-6-fosfatdehidrogenaz | 400 | 43.39 | 17,356.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 159 | L103140 | 150.03.03.01.09.24.006 | Hemoglobin varyant analizi Elektroforez(Kapiller) | 1500 | 385.63 | 578,445.00 |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  | 647,432,704.00 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı |  | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kan Gazı Testleri | 1 | L103900 | 150.03.03.01.09.10.004 | KANGAZI | 400,000 |  | 51.47 | 20,588,000.00 |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |  | 20,588,000.00 |
| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT |  | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| Kısım 3 Tam otomatik idrar testi | 1 | L107010 | 150.03.03.01.09.15.004 | idrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi) |  | 350000 | 40.33 | 14,115,500.00 |
|  |  |  |  |  |  | TOPLAM |  | 14,115,500.00 |

I-BİYOKİMYA LAB ORATUVARI

- Bu	teknik şartname, "Genel ve Özel Yükümlülükler" den oluşmaktadır.

- Bu	teknik şartnamede, aşağıda sunulan kısım ve malzemeler yer almaktadır:

• Kısmı BÎK-1 (Sıra No: 1-159) •Kısım BtK-2 (Sıra No: 1) •Kısım BÎK-3 (Sıra No: 1)

- Teklif	veren firmalar, genel yükümlülükleri aynen kabul ederler.

- Teklif	veren firmalar, genel ve özel yükümlülüklere bire bir cevap vermek zorundadırlar.

- İhale	listesinde gruplandırılan kalemlerin tümü birlikte değerlendirilecek; bu kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.

- İhale	listesinde Kısım BİK-l(Sıra no: 1-159), Kısım BİK-2 (Sıra no: 1) ve Kısım BİK-3 (Sıra no: 1) başlığı altında yer alan testleri üstlenen yüklenici fırma(lar); her "Kısım" için, testlerin tamamının çalışılmasını kabullenmiş olacaktır.

- Yüklenici	firma, ihale listesinde Kısım BÎK-1 (Sıra no: 1-139) başlığı altında yer alan testler (klinik kimya ve immünoassay testleri) için entegre sistem kurulmasını sağlamakla yükümlüdür (entegre sistemi olmayan firmalar, preanalitik sistem kurabilirler). Şöyle ki, tek kan örneğinden istenilen tüm biyokimya ve hormon testleri birlikte çalışılabilmelidir. Yüklenici fırma(lar), Kısım BİK-1 'de verilip de cihaz panelinde olmayan bazı testleri CLIA, radioimmımoassay (RIA), ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), nefolometri ya da başka bir yöntemle "Dış Laboratuvar (dış lab)"da çalıştırılabilirler.

- Klinik	kimya ve immünokimya kitleri, aynı marka olmalıdır. Ancak yüklenici firma, maksimum beş test için (tüm validasyon çalışmaları yapılmış olmalı ve kitlerin insertinde ilgili cihazlar için özel üretildiği açıkça yazılmalıdır), laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği kalitede farklı marka kit teklif edebilir. Ayrıca bu kitlerin liste numaralan yine ilgili sistemin orijinal biyokimya ürün katalogunda yazılmalıdır.

- İhaleyi	alan firma/firmalar, kendi bünyesinde yer alan, sertifikalı eğitim almış, Kayseri sınırları içinde ikamet eden, klinik kimya-immünokimya sistemleri için teknik servis elemanı bulundurmalıdır. Söz konusu teknik servis elemanı 24 saat hizmet verecektir.

- Kurulacak	cihazlara ait "cihaz teknik dokümanları, kalite ve laboratuvar ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde kullanılan her türlü bilgi ve dokümanlar", laboratuvar yetkilisinin isteği doğrultusunda, her cihaz için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Dosya ve dijital bilgi olarak cihaz kurulumu sırasında laboratuvar yetkilisine teslim edilecektir.

- Dış	kalite kontrol çalışmasının değerlendirilmesi amacıyla, düzenli olarak her üç avda bir olmak üzere, distribütör firma aplikasyon ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulundurmalıdır. Bu periyotların düzenli yapılabilmesi için, bir ay öncesinden firmadan randevu talep edilecektir.

I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

  - Bu	şartname ile istenen kitler ve beraberinde kullanılan cihazlar, in vitro diagnostik özellikte olmalıdır.

  - Teklif	edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayileri, "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadır. Kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından teklif edilen tıbbi malzemelerin, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, teklif mektuplarında yazılı olmalıdır. Ancak, "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıt zorunluluğu olmayan kit ve cihazlar, CE uyumlu veya geçerli CE/ FDA belgesine sahip olmalıdır.

3-Bu teknik şartname ile kitlere veya kalemlere teklif veren firmalara, "sistem kurma" şartı getirilmektedir. Sistem kurma konusunda, firmalar aşağıdaki şartlan yerine getirmelidirler:

a-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında on yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

b-Cihazların çalışır durumda olması için gerekli alt yapı ve sistemler, teklifte belirtilmeli; laboratuvar sorumlusunun onayı ile firma tarafından ücretsiz olarak kurulmalıdır.

c-Yüklenici firma, laboratuvarda oluşabilecek iklimsel değişiklikler (sıcaklık, nem, vb) nedeniyle, cihazların optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak kapasitede, ücretsiz klima donanımı sağlamalıdır.

d-Sistem ve cihazlara ek olarak; laboratuvara her cihaz için "reverse osmoz" prensibi ile çalışan ve cihazların 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak kapasitede kaliteli saf su sistemi (su deposu) kurulmalıdır.

e-Cihazlarda kullanılacak kit, kontrol, kalibratör ve diğer sarfların saklanması için olmalıdır, yüklenici firma(lar) tarafından, rutin biyokimya ve acil testler için iki (2) adet ve immünokimya testleri için iki (3) adet dikey cam kapaklı vitrin tipi kilitlenebilen, hiç kullanılmamış toplam dört (5) buzdolabı ücretsiz sağlanmalıdır. Buzdolapları +2/+8°C arasında soğutmalı, karlanma ve buzlanma yapmamalı, en az beş raflı ve çift kapılı olmalı, dijital göstergeli, iç hacmi geniş ve yüksekliği en az 180 cm olmalıdır.

Her buzdolabı için, "harici, hafızalı, tercihen sesli alarmı olan, üretim ve kalibrasyon sertifikası yakın tarihli buzdolabı termometresi" verilmelidir. Buzdolapları ve termometreler laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı ürünler

f-Klinik kimya, hormon ve tümör belirteçleri, acil laboratuvarı testleri, ilaç düzeyleri, tam otomatik idrar ve kan gazları testlerinin çalışıldığı cihazlar, laboratuvar otomasyon sistemine çift yönlü bağlanacaktır. Bağlantıların kurulması ile ilgili yükümlülükler firmaya aittir. îstenen bilgisayar özellikleri Bilgi İşlem Merkezimize danışılarak, detaylıca yazılmıştır.

Yüklenici firma, cihazların Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ile bağlantısını karşılayacaktır. LBS bağlantısının TCP/IP protokolü ile yapılıp yapılamayacağını kontrol edecek; bağlantı yapılamıyorsa, com port (rs232) ağ bağdaştırıcısı (ethernet) dönüştürücü ile TCP/IP protokolü üzerinden veri gönderimi sağlanacaktır. Bu şekilde de bağlantı sağlanamadığında, Biyokimya Laboratuvarlarına, kısımların teknik şartnamesinde belirtilen sayılarda, hiç kullanılmamış bilgisayarlar, ücretsiz olarak temin edilecek ve bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuz demirbaşına kaydedilecektir. Bilgisayarlar için istenen minimum özellikler aşağıda verilmiştir:

•En az Core İ7 13.nesil ve üzeri işlemci 	*Dâhili veya harici ekran kartı ve LED Monitör 23.8

•En az 32GB RAM	*En az 2 Seri Port

•En az 512 GB SSD disk, Sata 3.0	•Windowsll proişletim sistemi, Türkçe klavye,optik

mouse

İhale kesinleştikten sonra, ilk siparişi takiben en geç otuz takvim günü içerisinde, LBS'ye bağlantı için gerekli yazılım programı çalışır durumda teslim edilecektir. LBS bağlantı sistemi, hastanede var olan otomasyon sistemine entegre olabilmelidir ve bu konuda hastanenin Bilgi İşlem Merkezi sorumlularının kararı geçerlidir.

LBS bağlantısını sağlayan bilgisayarın software yedeği laboratuvarda bulunmalıdır. Cihazlardan alınan sonuçlar, hasta adı-soyadı, dosya No, ID No verilerini de içerecek şekilde en az bir ay süre ile bilgisayar ortamında saklanabilmelidir. Ayrıca arıza durumları için aynı özelikte ikinci bir bilgisayar da yedek olarak verilmelidir.

g-Hasta sonuç çıktılarını alabilecek sistemi olmayan cihazlar için, laser 600 dpi printer ayrıca verilmelidir. Kağıt, kartuş, vb. her çeşit sarf malzemesi, firma tarafından sağlanacaktır. h-Cihazlar, sözleşmeyi takiben, 30 takvim günü içinde çalışır şekilde laboratuvara kurulmuş olmalıdır.

ı-Kitler, siparişi takiben 30 takvim günü içinde teslim edilmelidir.

i-Kit kullanımı devam ettiği sürece, cihazda kullanılacak tüm çözeltiler, internal kontrol, kalibratör ve dilüentler, örnek kapları, gode, küvet, printer kağıtları ve diğer tüm sarf malzemeleri, firma tarafından sağlanacak ve sipariş edilen kit miktarına yetecek kadar sarf malzemesi, eş zamanlı teslim edilecektir.

j-Yüklenici fırma(lar), önerilen sistem ve cihazlar için, cihaz kullanım ve servis el kitapçıklarının orijinallerini ve kullanıcıya yönelik olarak hazırlanmış Türkçe rehberlerini vermelidir. Bu rehberde çalışma prensibi, çalışma basamakları (kalibrasyon, kontrollerin çalışılması, örneklerin çalışılması, hasta girişi, sonuçların rapor biçiminde basılması, vb) açık ve anlaşılır bir dille yer almalıdır.

k-Cihazlarla ilgili eğitim, firmanın eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafından verilecektir. Eğitim sırasında harcanan kit, sarf malzemeleri firma tarafından sağlanacaktır. Eğitim planı, hastane rutin hizmetini aksatmayacak şekilde, laboratuvar sorumluları denetiminde yapılacaktır. Bu nedenle eğitim çalışmaları, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılabilir. Laboratuvar sorumlularının uygun gördüğü belirli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. 1-Teklif edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport hataları ve alt yapı kaynaklı hatalara karşı; ayrıca doğal afet, yangın, su basması, vb. gibi durumlarda, firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır.

m-Firmalar, klinik kimya, hormon ve tümör belirteçleri, kan gazları, ilaç düzeyleri, idrar analizi ve kardiyak belirteçler için, laboratuvar yönetiminin uygun bulduğu bir eksternal kalite kontrol programına, cihazların laboratuvarda çalışmaya devam ettiği sürece, ücretsiz üyelik sağlamakla yükümlüdürler. Cihaz(lar)ın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik belgesi sunulmalıdır.

n-Yüklenici firmalar, cihaz ve bağlantılı ünitelerinin kimlik kartlarını laboratuvar sorumlusuna sunacaklardır. Söz konusu kimlik kartında; cihazın adı, modeli, seri numarası, üretim yılı ve periyodik bakım tarihleri belirtilecektir.

4-Bu teknik şartname ile yüklenici firmalardan cihazlarla ilgili teknik bakım istenmektedir. Teknik bakım konusunda aşağıdaki şartlar geçerlidir:

a-Klinik kimya-immunoassay sistem ve cihazlarının bakımı ve sürekli kontrolü için; bir "sistem/cihaz başı teknik eleman” çalışmaya devam ettiği sürece,

laboratuvar sorumlusunun denetiminde, laboratuvarda bulunacaktır. Arıza durumunda, olaya

müdahale edebilecektir. Söz konusu elemanı 24 saat hizmet verecektir.

b-Firmalar teklifleri ile birlikte; ilgili cihaza teknik bakım verebileceğine dair üretici firma hizmet yetkinlik belgesini, teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu elemanların teknik bakım adresi, cep ve iş telefonları, faks ve çağrı numaralarını, bu elemanların şirket bünyesinde olduğunu gösteren belgeyi (üretici firma/distribütör firma/teklif veren firma), bu elemanlara ait üretici firmanın verdiği eğitim belgesini vermelidirler.

c-Teknik bakıma, cihaza ait her türlü parça ve sarf malzemesi dahildir ve ücretsiz sağlanacaktır.

d-Teknik bakım hizmeti, günde 24 saat, haftada 7 gün, tüm bayram ve resmi tatil günlerinde verilecek; sözleşme süresi boyunca ve kitler tükeninceye kadar, ücretsiz olarak devam edecektir.

e-Sistemleri ilgilendiren bir arıza, bildiriminden itibaren 24 saat içinde giderilmelidir. Aksi takdirde, gün başına toplam ihale bedelinin % 0.05 'i kadar ceza uygulanır.

f-Arıza bildirim süreci, firmanın görevlendirdiği laboratuvarda bulunan teknik elemanlara durumun iletilmesiyle başlar. Firma elemanlarına ulaşılamadığında, laboratuvarda tutulan tutanakla süreç başlamış olur.

g-îki takvim günü içinde giderilemeyen arızalarda, aynı özelliklerde yeni bir cihaz kurulur. Kurulmadığı takdirde, ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş sayılır.

h-Cihazların periyodik bakımlarının takibi, firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da, 4-g maddesi uygulanır.

ı-Teklif edilen sistemlerde, sonuç vermeyi engelleyen arızanın ayda en fazla 5 kez tekrarlaması durumunda; arızalı sistem, laboratuvar sorumlusunun onayıyla en az aynı özelliklerde yeni bir sistemle değiştirilecektir.

k-Sözleşme süresi 24 aydır. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir.

- Yıl	içerisinde, üretici firma tarafından kitlerde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya kullanıma ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarsa; bu durum, firma tarafından yazılı olarak bildirilecek ve laboratuvarın onayına sunulacaktır. Bu değişiklikler, ek bir eğitim ya da maliyet gerektirdiği takdirde, firma tarafından karşılanacaktır.

- Kitlerin	hacmi, stabilitesi ve ambalajındaki test miktarı, bir tablo halinde teklifte belirtilmelidir.

- Kit	ve malzemelerin orijinal prospektüsleri ve çalışma prosedürleri, teklifle birlikte verilmelidir.

- Tüm	malzemeler, orijinal ambalajında ve açılmamış olmalı; kitlerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, üretildiği ülke, raf ömrü ve saklama koşulu bilgileri açıkça belirtilmelidir.

- Etiketler	üzerinde yapılan silinti ve kazıntı, reddetme nedeni olacaktır.

- Firmalar	her kalem için maksimum raf ömrü olan kitleri önermeli ve teslimat öncesi miyadlar bildirilerek laboratuvarın onayı alınmalıdır. Raf ömrünün tamamlanmasına iki ay kalan kitler, 15 gün önceden haber verilerek ilgili firma tarafından uzun miyadlı olanlarla ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Merkezi	Laboratuvar, kitlerin teslimatından önceki transport, kötü koşullarda saklama, kit içeriğinde fiziksel hasar gibi, oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; Merkezi Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takiben, kitler 15 gün içinde firma tarafından ücretsiz olarak yenileri ile

değiştirilecektir. Benzer şekilde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda, ilgili firma tüm eksiklikleri, öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.

- Yıl	içerisinde, çalışma sırasında uygun sonuç vermeyen kitlerle, kullanım sırasında teknik arıza, bakım-onarım gibi nedenlerden dolayı yapılan kit harcamaları, laboratuvar tarafından belirtilecek ve söz konusu miktarlar firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Bu durum sözleşme dönemi bittikten sonra da devam edecektir.

- Kontrol	serumları ve kalibratörler, mümkün olduğunca aynı lot numarası ile teslim edilmelidir. Günlük çalışmada, en az bir kez kalibrasyon yapılacağı ve her çalışma için en az iki düzeyli kontrol serumu kullanılacağı esas alınarak; gereken miktarda kontrol ve kalibratör, firma tarafından temin edilecektir. Kalibratör ve/veya kontrol eksikliği nedeniyle test çalışılamadığında; bu durum, arıza nedeni sayılacak ve 4-g maddesi uygulanacaktır.

- Eğitim,	kit aplikasyonu ve cihaz tamiratı sırasında harcanan kitler, cihazın rutin kullanımı sırasında, kullanıcı hatası dışında oluşan ve tutanaklarla tespit edilen kit kayıpları, internal ve eksternal kalite kontrol ve kalibrasyonlarda kullanılan kit miktarları, firma tarafından karşılanacaktır.

- Kan	alma tüplerinin, sonuçları olumsuz yönde etkilememesi için; yüklenici firma, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği tip/markada, aşağıda verilen özellik ve sayıda tüp ve iğne sağlamalıdır. Yüklenici firma bu tüplere uygun, yeterli sayıda tüp sehpası (rack) da temin etmelidir.

-Jel bazlı 5 mL (13x100 mm) hacimli 2.000.000 adet kan alma tüpü, -Glukoz tolerans testi için, fluorid/oksalat içeren 4 mL (13x75mm) hacimli 20.000 adet tüp, -Jel bazlılO.OOO adet ve kahve renkli 5.000 adet pediatrik tüp, -Amonyak ve HbAlc testleri için, EDTA içeren 2 mL hacimli 50.000 adet tüp, -10.000 adet eser element tüpü, -Jelli tüplerle ve kullanılan intraket uyumlu 50.000 adet luerlock adaptör temin edilmelidir.

-Yukarıda istenen tüplerle UYUMLU, 1.000.000 adet koruma kapaklı kan alma iğnesi ve bu iğnelerle UYUMLU 200.000 adet holder temin edilmelidir.

-Yüklenici firmalar sözleşme dönemi içinde çalışılan test sayısına bakılmaksızın istenen sayıdaki tüpü vermek zorundadır.

Yüklenici firmalar temin ettikleri kan alma tüplerinin doğru kullanımı ile ilgili laboratuvar sorumlusunun belirlediği sayıda, sürede ve yerde, hastane personeline eğitim verilmesini sağlayacaktır.

- Cihazlarla	birlikte beş adet 1-10 mL multipipet, üç adet 20-200 pL ve iki adet 100-1000 pL kapasiteli ayarlanabilir otomatik pipet, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği kalitede, yeni tarihli kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecektir. İhale uzadığında, pipet kalibrasyonları yenilenecek; arıza durumunda pipetler yenilenecektir. Pipetlere uygun yeterli miktarda pipet uçları temin edilecektir. Bölümlere verilen pipet ve pipet uçları ihale bitiminde bölümlerde kalacaktır.

- Serum	ayırmada kullanılmak üzere, laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü özellik ve markada, hiç kullanılmamış, dört adet en az 48 tüp kapasiteli, masa üstü açılır rotor, soğutmalı santrifüj, laboratuvara kurulacaktır. Santrifüjleme sırasında denge sorunun giderilmesi için bir adet terazi temin edilecektir.

- Analizörlerin	saatteki test kapasitesi genellikle katalog bazında değerlendirildiğinden, rutin işlerin aksamaması için gerektiğinde yüklenici firma ek cihaz veya cihazları kurmayı taahhüt edecektir.

- Faturalama	işlemi aylık yapılacaktır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)/LBS'den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak hesaplanan testin hizmet puanına göre; ilgili Kısım'a ait test hizmet puanları toplanarak aylık olarak ilgili Kısım toplam hizmet puanı belirlenecektir. Bu toplam puan ihalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden faturalama yapılacaktır. Bu durum, tüm testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

- Tekliflerin	değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir. Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Yüklenici firma, Merkezi Laboratuvara gelen numune tüplerinin hızlı bir şekilde tasniflenebilmesi için tasarlanmış, "bir" adet "tüp tasnif sistemi" kurmalıdır. Laboratuvar sorumlusunun uygun bulacağı tüp tasnif sistemi, en az 12 çekmeceli (her çekmecede tüp kapasitesi 200 tüp), tüp hazne kapasitesi en az 500 tüp olmalıdır.

- Yüklenici	firma, hastanemizin aşağıda özellikleri belirtilen örnek alma ünitelerine 4 (dört) adet tüp barkodlama cihazı kurmalıdır. Laboratuvar sorumlusunun uygun bulacağı tüp barkod sistemlerine 6 farklı tüp yüklenebilmen, TCP/IP bağlantısı olmalı, tüp barkodlama hızı 2,5 sn/tüp olmalıdır.

  - Cihaz üzerinde dahili Windows tabanlı bilgisayar bulunmalıdır. Bu sayede tüm cihaz ve tüplerin yönetimi bu ekrandan kontrol edilip yapılmalıdır.

  - Cihaz bünyesinde bir adet dokunmatik renkli LCD ekrana sahip dahili bir sitem bilgi sayarı olmalıdır.

  - Bölmelerdeki tüp miktarı sistem bünyesindeki bilgisayar tarafından izlenip, kalan tüp sistem tarafından kullanıcıya bildirilmelidir. Ayrıca bilgisayar cihaz hata kotları ile kullanıcıyı yönlendirmelidir. Gerekli barkod etiketleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Yüklenici firma, sözleşme bitiş tarihine 15 takvim günü kala, fatura edilmeyen puanları (testleri), laboratuvarın isteği doğrultusunda fatura edecek ve sözleşme bitiş tarihine kadar taahhüt ettiği kit ve/veya sarf malzemeleri, ilgili laboratuvara teslim edecektir.

II-ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER

İhale listesinde Kısım BİK-1, Kısım BİK-2 ve Kısım BİK-3 başlığı altında yer alan testler, piyasadaki mevcut klinik kimya, immünoassay/hormon analizörlerinin test paneli dikkate alınarak gruplandırılmıştır:

| Kısımlar | Test kodları |
| --- | --- |
| Kısım BIK-1 | Sıra no: 1-159 |
| Kısım BIK-2 | Sıra no: 1 |
| Kısım BIK-3 | Sıra no: 1 |

Firmalar, bu gruplamalarda yer alan tüm testleri kapsayacak şekilde teklif vermelidir. Kısım 1 testleri için; firmaların teklif edecekleri sistemlerde, klinik kimya ve immunoassay analizörler, entegre sisteme uygun olmalıdır. Firmalar, Kısım BİK-1, Kısım BİK-2 veya Kısım BİK-3 testleri için, ayrı ayrı ya da hepsine birden teklif verebilir. Bu kısımların içinde yer alan kalemlere ayrı ayrı teklif verilemeyecektir. Teklif veren firmalar, önerdiği cihaz panelinde olmayan testler için, dış lab teklif edebilir. Dış lab teklifinde bulunulan testlerin, cihazın panelinde bulunmadığı, teklif veren fırma(lar) tarafından belgelenmelidir.

- Kısım BİK-1 (Sıra no: 1-159)

- RUTİN BİYOKİMYA ve ACİL LABORATUVARI TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

  - Biyokimya	Birimine toplam test hızı, İSE hariç, en az 8000 fotometrik test/saat olan, aynı özellikte, aynı marka ve aynı kiti kullanan en fazla beş adet otoanalizör önerilmelidir. Gerektiğinde, bu sistemlere başka modüller eklenebilmelidir.

  - Acil	biyokimya otoanalizörünün toplam hızı, İSE hariç, en az 1200 fotometrik test/saat olmalıdır.

  - Cihazlar;	örneğin yerleştirilmesinden sonuçların alınmasına kadar olan tüm işlemleri, kullanıcının müdahalesini gerektirmeden, otomatik olarak yapmalıdır. Sistem, "Random Access" (çoktan rastgele seçimli) olarak analiz yapmalı; her örnek ve reaktif, bağımsız olarak pipetlenmelidir.

  - Sistem,	"erıdpoint, kinetik, türbidimetrik, immiinotürbidimetrik, tek/çok nokta kalibrasyon" yöntemlerinin hepsini, bir yazılıma gerek olmadan çalışabilme olanağı sağlamalıdır.

  - Otoanalizör	sistemlerinde, acil örnek yüklenerek acil çalışma yapılabilmelidir. Rutin çalışmaya müdahale edilmeksizin, sisteme acil örnek yerleştirilebilmeli ve öncelikli çalışması sağlanmalıdır.

  - Otoanalizör	sisteminde, programlama ve işlemler için verilen tüm komutlar, bir klavye ve ekran ile sağlanmalı; sistemle ilgili tüm mesajlar ve yapılan tüm çalışmalar, ekran üzerinden kullanıcıya bildirilmeli ve ekranda görülen tüm mesajlar, sistemin yazıcısı ile rapor halinde alınabilmelidir. Cihazın tüm program verileri ve tüm analiz sonuçları, ekrandan izlenebilmelidir.

  - Sistemde,	önerilen kitlerin hangi cihazlarda çalışılacağı belirtilmelidir.

  - Cihazlar;	serum, plazma, idrar, hemolizat, BOS ve diğer vücut sıvısı örnekleri ile çalışabilmelidir. Örneklerin cihaza verilmeden önce herhangi bir dilüsyon veya ön işleme(ilaç düzeyleri hariç) tabi tutulmasına gerek olmamalıdır. HDL- ve LDL-kolesterol (Sıra no: 4 ve 5), çöktürmesiz yöntemlerle çalışılmalıdır.

  - Konsantrasyonu	yüksek numuneler, gerektiğinde cihazlarda otomatik olarak seyreltilebilmelidir.

  - Örnekler	için barkod okuma özelliği olmalı; cihazlara sürekli olarak örnek yüklenebilmesi için cihazlarda otomatik örnek yükleyici (Rack sistemi) bulunmalıdır. Otoanalizör sistemi, analiz süresince cihazın durdurulmasına gerek kalmadan hasta programlanmasına ve yüklenmesine devam etmelidir.

  - Cihazların reaktif ünitesi, soğutuculu olmalıdır.

  - Reaktifler	barkodlu olmalı ve barkod okutulduğunda reaktifle ilgili özellikler değerlendirilmelidir.

  - Reaktif	tepsisinde bulunan reaktiflerden çalışılabilecek test sayısı, ekranda gösterilmeli; sistem, reaktif azaldığında uyarı vermelidir.

  - Cihaz,	kalibrasyon eğrilerini otomatik çizebilmeli ve kalibrasyona ait tüm veriler kalibrasyon sayfasında saklanmalıdır.

  - Cihazın	kendi iç kalite kontrol programları (individual QC, cumulative QQ olmalı ve kalite kontrol sonuçlarını hafızasında saklamalı; istenildiğinde yazılı liste ve grafik olarak sonuçlar alınabilmelidir.

  - Otoanalizör	sistemi, kendiliğinden veya yanlış kullanımdan meydana gelebilecek hatalar için, kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarmalıdır.

  - Yüklenici	firma; preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerin değerlendirilmesini ve otomatik onay işlemini(istenen algoritmalar doğrultusunda)gerçekleştirecek bir ara yazılım programını kurmalıdır. Bu ara yazılım LBS ile uyumlu olmalıdır. Bu konu ile ilgili yazılı dokümanları (CLSI- Auto 10-A, C56) temin etmelidir.

  - Rutin	Biyokimya ve acil cihazlarında fiyat dışı unsur kullanılacaktır.

  - HbAlc için, teklif edilen cihazlarda yer almıyorsa, tam kandan çalışabilen saatteki hızı en az 70 test olan ve ön işlemsiz çalışabilen bir cihaz kurulmalıdır.

  - Yüklenici	firma, test ekleme işlemlerinde kolaylık sağlaması açısından laboratuvara yarı otomatik tüp arşivleme sistemi kurmalıdır.

  - Yüklenici	firma kapak açma ve alikotlama özelliğine sahip bir off-line preanalitik sistemi sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kurulmalıdır.

  - Klinikle uyumsuz sonuçlar elde edildiğinde yüklenici firma kurulu sistem dışında en az başka bir platformada ilgili testi çalıştırmalıdır

RUTİN BİYOKİMYA ve ACİL LAB TESTLERİ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

4734 sayılı KİK kanununun 40. Maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo l'de verilen üstün teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 1: Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirilecek Teknik Özellikler

| No | ÖZELLİKLER | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cihazda parametreye özgü serum indeks programının bulunması ve bu özelliğin otomatik onay programında kullanılması | % 1 |

| 2 | Rutin biyokimya ve hormon cihazlarında manuel hataları ortadan kaldırmak için, güncel kalibratör ve kontrol lot değerlerinin elektronik ortamdan sisteme yüklenebilmesi. | % ı ¦ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Kullanıcılara numunelerin laboratuvara kabulünden sonuç çıkana kadar hangi ünitede olduğunu göstermesi, tanımlanmış sonuç çıkış süresini aşması ve sürenin aşılmasına yaklaşılması halinde kullanıcıyı uyarma özelliğine sahip olması, sistem sonuç süresinin (Turn-Around Time; TAT) anlık takibinin yapılmasını sağlayan sistemlere sahip olması ve bu bilgilerin büyük bir ekrandan yansıtılmasını sağlayan bir sistemin kurulması | %ı |
| 4 | Teklif edilecek preanalitik sistemin saatteki santrifüj hızı en az 900 olan bulk modüllü, bir off-line preanalitik sistemin kurulması | %2 |
| 5 | İnternal kalite sonuçlarının değerlendirileceği bir yazılım programı (Ör: Westgard danışman programı gibi) sağlanmalıdır. | %1 |

Fiyat Dışı Unsurun Gerekçesi

    - Hemoliz, ikter ve lipemi gibi numuneye özgü interferansların test sonuçlarına hangi düzeyde etki ettiğini yansıtacaktır.

    - Bu özellik sayesinde manuel işleme dayalı hatalar azaltılmış olacaktır.

    - Hasta sonuç çıkış hedeflerinin değerlendirilmesini sağlayacak ve sonuçların gecikmesini önleyecektir.

    - Hasta kabulünün otomatik yapılması ve santrifüj işleminin daha hızlı ve kaliteli yapılması ve sonuçların erken çıkmasına katkı yapması önemli bir avantajdır.

    - Kontrol sonuçlarının doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlar.

Yukarıda belirtilen teknik üstünlük, puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir. Değerlendirme firmaların vermiş olduğu toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Düzenlemede uygulanacak fiyat dışı unsurun hesaplanma şekli; belirtilen nispi ağırlığın bir (1) tam sayısından çıkartılarak teklif edilen rakamla çarpılması şeklinde olacaktır. (Örneğin %2 nispi ağırlığı karşılayan firma için, çarpım katsayısı: 1.0-0.02=0.98 olacaktır). Örnek:

A firmasının teklif ettiği tek parça cihaz, 1.000.000 TL ve B firmasının teklif ettiği birleşik veya modüler cihaz, 1.020.000 TL olduğunda; A firmasının teklifi: 1.000,000 x 1=1.000.000 TL ve

B firmasının teklifi: 1.020,000 x 0.98= 999,600 TL olacak ve B firmasının teklifi (1.020,000 TL), ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

İMMÜNOKİMYA CİHAZLARINDA ÇALIŞILAN TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Rutin immünokimya otoanalizörlerinin toplam test hızı, en az 1800 test/saat olacak şekilde; en az altı, en çok dokuz adet otoanalizör ya da modüler sistem önerilmelidir. Teklif edilecek

cihazların en az iki adedi Seroloji Laboratuvarında kurulacaktır. Bu laboratuvara kurulan cihazlar, rutin işlemlerin gün sonunda tamamlanmasını sağlamaz ise; Seroloji Lab'a bir adet daha cihaz kurulması istenebilir. İhaleyi kazanan firma Seroloji Laboratuvarında gerekli fiziki düzenlemeleri yerine getirecektir.

      - Acil immünokimya otoanalizörü için, en az 150 test hızında bir adet biyokimya otoanalizörü ile modüler ya da entegre (aynı numune tüpünden, hem hormon hem de acil immünokimya testlerini çalışabilecek, tek numune girişi ve çıkışı, tek kontrol merkezi özelliği bulunan) bir sistem önerilmelidir.

      - İmmünokimya	sistemleri, kemiluminesans/elektrokemilüminesans yöntemi ile ölçüm yapmalıdır.

      - Sistem,	gerektiğinde başka modüllerin eklenmesine uygun olmalıdır.

      - Sistem,	tam otomatik, "Random Access" olmalıdır.

      - Sisteme	sürekli olarak örnek yüklenebilmelidir.

      - Aynı anda çalışılabilen parametre sayısı ve ilk sonucun çıkma süresi tekliflerde belirtilmelidir. Testlerin inkübasyon süresi en çok 30 dakika olmalı; kardiyak testler için ilk sonucun çıkma süresi 30 dakikayı geçmemelidir.

      - Acil	immünokimya cihazı arızalandığında; acil testlerin laboratuvardaki diğer immünokimya cihazlarında iki saat içinde çalışılacağı garanti edilmelidir.

      - Cihazlara	acil örnek yüklenerek acil çalışma yapılabilmelidir. Rutin çalışma sırasında acil numune geldiğinde, rutin çalışmaya müdahale edilmeksizin, sisteme acil örnek yerleştirilebilmeli ve önce çalışılması sağlanmalıdır.

      - Sistemde,	önerilen kitlerin hangi cihazlarda çalışılacağı belirtilmelidir.

      - Örnek	ve reaktif kontaminasyonunun minimuma indirildiği sistemler önerilmelidir.

      - Örnekler	için barkod okuma özelliği olmalıdır.

      - Cihaz	üzerinde reaktifler için soğutucu bölüm olmalıdır.

      - Reaktifler	barkodlu olmalı ve barkod okutulduğunda reaktifle ilgili özellikler değerlendirilmelidir.

      - Reaktif	tepsisinde bulunan reaktiflerden çalışılabilecek test sayısı ekranda gösterilmeli; sistem, reaktif azaldığında uyarı vermelidir.

      - Konsantrasyonu	yüksek çıkan numuneler, gerektiğinde cihazlarda otomatik seyreltilebilmelidir.

      - Kalibrasyon	stabilitesi uzun olmalıdır.

      - Sistemin	kendi iç kalite kontrol programları ([irıdividual OC, cıımulative QC) olmalı ve kalite kontrol sonuçlarını hafızasında saklamalı; istenildiğinde yazılı liste ve grafik olarak sonuçlar alınabilmelidir.

      - Beta-hCG	veya total hCG testi için, dilüsyonsuz okuma limiti, en az 1.000 mlU/mL ve üzeri olmalıdır.

      - Yüklenici	firma, serum (Sıra no: 61)'un yanı sıra^tükürük (400 test) ve idrar (500 test) örneklerinde de kortizol testinin ölçülebilmesini (akredite dış lab veya uygun bir cihaz kurulması gibi) sağlamakla yükümlüdür.

      - Kendi test menüsündeki en fazla üç eksik testi bulunan firmalar, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği bir analizörde bu testlerin çalışılmasını sağlamalıdırlar.

      - Teklif veren firmalar, mesai günlerinde (Pazartesi ->Cuma), her sabah en geç saat 10.—'da, testlerin kalibrasyon ve kontrolleri yapılmış ve hasta örneklerini yüklemeye hazır hale getirilmiş olarak, cihazı laboratuvar personeline teslim edecek şekilde bir düzen kurmakla yükümlüdürler. Bu uygulamadan sorumlu elemanın, sürekli cihaz başında bulunması gerekmemektedir.

      - Klinikle uyumsuz sonuçlar elde edildiğinde yüklenici firma kurulu sistem dışında en az başka bir platformada ilgili testi çalıştırmalıdır

      - Down	Paneli (üçlü test) için kullanılacak beta-hCG veya total hCG testi için, hasta sonuçlarında sayısal değer elde edilinceye kadar yapılan dilüsyonlar, firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

      - Down	Paneli (ikili, üçlü ve dörtlü test) için risk hesaplama programı, firma tarafından ücretsiz verilmelidir. Tarama programı ile ilgili kullanım kılavuzu, ihale dosyasında bulunmalıdır.

Prenatal Tarama Programında Bulunması Gereken Özellikler

        - Trizomi	21, Trizomi 18 ve nöral tüp defekti (NTD) riskini hesaplayan bir program olmalıdır.

        - Aynı	program, hem 1. trimester ve hem de 2. trimesterde sonuç verebilmelidir.

        - Gebelik	yaşının hesaplanmasında ultrason bilgileri, son adet tarihi gibi parametreleri kullanabilmeli ve seçilen parametreye göre, gebelik yaşı ve riskini hesaplayabilmelidir.

        - İkiz	gebelik ve IVF (in vitro fertilizasyon) gebeliklerde de risk hesaplayabilmelidir.

        - Fetüsün	ense kalınlığı (nuchal translucency; NT) ölçümü yapılmışsa; 1 .trimester+NT; 2.trimester+NT veya 1 .trimester+2. trimester+NT kombinasyonlarına göre de risk hesaplaması yapabilmelidir.

        - Sonuçlar,	grafik ve değişik formatlarda raporlanabilmeli ve hastane logosu rapora basılabilmelidir.

        - Program	üzerinde bulunan risk hesaplama protokollerinden istenilen herhangi biri seçilebilmelidir.

        - Program	kullanıldığı sürece, laboratuvar otomatik olarak biriken hasta verileri üzerinden kendi medyan değerlerini oluşturabilmeli ve kendi medyan değerini kullanabilmelidir.

        - Program	Türkçe/orijinal dili olarak yüklenmeli ve Türkçe/îngilizce/orijinal dili olarak rapor alınmalıdır.

        - Sigara	kullanımı, ırk ve diyabet gibi risk üzerinde etkili faktörler de programda yer almalı ve buna göre düzeltilen MoM (muit iple s of median; ortalamanın katları) değerleri ile risk hesaplaması yapılmalıdır.

        - Program	kullanımı sırasında, tek hasta için tüm veriler ekrana girilebilmeli ve bunlara göre hesaplanan çeşitli riskler, ekranda kullanıcıya yansımalıdır.

        - MoM	değerleri ve test birimleri ile ilgili değişiklikler, kullanıcı tarafından yapılabilmelidir.

        - Program kullanımında, girilen hasta kaydı ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.

        - Program Windows tabanı altında çalışmalıdır.

İmmünoassay Cihazlarında Çalışılacak Serolojik Testler için Teknik Şartname

          - Firmalar,	makro ELISA sistemleri için teklif vereceklerdir.

          - Kullanılan	kitler, T.C. Sağlık Bakanlığı Tebliğ No: 2005/1'e uygun olmalıdır. Kitlerin 98/79 CE Invitro Directive doğrultusunda CE belgesi olmalıdır.

          - Testin	çalışılması için gerekli solüsyonlar, kitin içinde olmalıdır. Tüm reaktifler kullanıma hazır olmalı, herhangi bir ön hazırlık gerektirmemelidir. Sıvılar açıldıktan sonra, testin son kullanma tarihine kadar kullanılabilmelidir.

          - Kitler	dışında çalışma için gerekli sarf malzemeleri, firma tarafından test miktarına yeterli olacak şekilde ücretsiz verilmelidir.

          - Sözleşme	süresince alınan reaktifler ve kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay veya daha uzun olmalıdır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti (en az 4 parti halinde) teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 2 ay önce firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca standart, pozitif- ve negatif-kontroller ücretsiz karşılanacaktır.

          - IgG	testlerinin sonuçları, kantitatif olarak verilmelidir. Anti HBs sonuçları 10 IU/mL ve/veya üzerini kantitatif olarak saptayabilmelidir. Herpes simpleks tip 1 IgG/tip 2 lgG testleri kantitatif/kalitatif olarak verilebilir.

          - Tekliflerin	değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Detaylı bilgi için"I-GENEL YÜKÜMLÜLUKLER- Madde 20"e bakılmalıdır.

          - HBsAg	kiti, subtip ve mutantsuşları tespit edebilmelidir. Bu durum, en az bir adet uluslararası orijinal bilimsel yayınla veya üretici firmanın taahhütnamesi ile ispat edilmelidir.

          - HBsAg	kitinin hepatit B yüzey antijenini alt saptama sınırı, 0.13 IU/mL olmalı ve daha alt sınırları da saptayabilmelidir.

          - Hepatit	B virüsü için çalışılan IgM, IgG antikorları ve antijenleri saptayan ELISA kitleri (HBsAg, HBeAg, Anti HBc, Anti HBcigM, Anti HBe, Anti HBs), aynı marka olmalıdır.

          - Anti	HIV kiti en az 4. jenerasyon olmalı, HTV antikor ve antijenlerini tespit edebilmeli, HTV-1, HIV-2, subtip O antijenlerine karşı spesifik antikorları saptayabilmeli ve p24 antijenini gösterebilmelidir. (Anti HIV 1-2/0 veya combo olmalıdır.)

          - Anti	HCV kiti, Hepatit C virüs antikorunu saptayabilecek en az 3. veya 4.jenerasyon olmalıdır.

          - İhalede	Kısım BİK-1 (Sıra no: 119-139): Hepatit B, Hepatit A serolojik göstergeleri, Anti HTV, Anti HCV testleri ve Anti CMV IgG kantitatif, Anti CMV IgM, Anti RubellalgG Kantitatif, Anti RubellalgM ,EBNAIgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, Herpes simpleks tip 1 IgG/tip 2 IgG testlerini kazanan firmalar, laboratuvar yönetiminin uygun bulduğu, uluslararası kabul görmüş bir eksternal kalite kontrol programına, ihale dönemi boyunca, ücretsiz üyelik sağlamakla yükümlüdürler.

Cihaz(lar)ın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik belgesi sunulmalıdır.

          - Yüklenici	firma, ihale süresince Anti HCV doğrulama testi (RIBA testi; HCV'nin C1,C2, NS3, NS4 ve NS5 antijenlerini içeren) ile Anti HIV doğrulama testini (RIBA testi; HIV-1 için gpl20, gp41, p31, p24, pl7 ve HIV-2'ye özgül antijenleri içeren) ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür.

          - Yüklenici	firma tarafından, gerektiğinde özellik arz eden serum örnekleri için, kalite kontrol testinin yapılması sağlanmalıdır. Şüpheli örnekler, laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı başka bir merkezde ve farklı sistemde, en geç bir gün içinde sonuçlandırılacak şekilde çalıştırılmalıdır.

          - Yüklenici	firma, Seroloji Laboratuvarına saf su cihazı kurmalı ve sarf malzemesini temin edip periyodik bakımını yapmalı; cihazın düzgün çalışmadığı durumlarda saf su teminini sağlamalıdır.

          - Yüklenici	firma, Seroloji Laboratuvarına 48 tüp kapasiteli masa üstü santrifüjü ücretsiz sağlamalıdır.

          - Yüklenici	firma, iki adet (100-1000 [iL) otomatik pipeti ücretsiz temin etmelidir. İhale bitiminde pipetler geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

          - Faturalama	işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için "I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER- Madde 19"ye bakılmalıdır.

- Kısım BİK-2 (Sıra no: 1)

- KAN GAZI TESTLERİ İÇİN SIVI VE ÇOKLU KARTUŞLU KAN GAZI CİHAZLARININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanenin farklı birimlerinde kullanılmak üzere, 3 adedi sıvı 10 adedi ise çoklu kartuşlu olmak üzere toplam onüç(13) adet kan gazı cihazı, hastane yönetiminin belirleyeceği yerlere kurulacaktır.

            - Aynı	marka olması gereken cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

            - Cihazlar,	arteriyel, venöz veya kapiller tam kanda; pH, PCO2, PO2 ,laktat, Na,K,Cl, Ca parametrelerini ölçmeli ve HCO3", O2 SAT, 02,CT, CT CO2, Be (B), BE (ect) parametrelerini hesaplayabilmelidir.

            - Cihaz,	normal mod'ta 200 jıL ya da daha az kan örneği ile tüm parametreleri çalışabilmeli; Örnek verilirken olası kullanıcı hatalarına karşı, cihazda detektör sistemi olmalı, kalibrasyonunu otomatik olarak yapmalıdır.

            - Cihazın	ölçüm odacığı, pıhtı ve hava kabarcığı gibi sorunları gösterecek şekilde, şeffaf olmalıdır.

            - Cihazın	kullanımı kolay olup, kullanıcıyı bilgilendirmeli ve tüm işlevleri ekranda göstermelidir.

            - Hasta	raporlarının alınacağı dâhili bir yazıcıya sahip olmalıdır.

            - Cihazın,	kapiller tüp ve enjektörden kan alabilecek probu olmalı; adaptöre gereksinim duyulmamalıdır.

            - İstenen	13 cihazın beş (5) tanesinde, standart kan gazı parametrelerine ek olarak, karboksihemoglobin ölçme özelliğine de sahip olmalıdır. Co-oximetre ünitesinin interferansını elimine etmek için, ultrasonik hemolizasyon yaparak veya hemolizasyon işlemi olmaksızın, tam kanda spektrofometrik olarak ölçüm yapabilmelidir.

            - Kurulacak	tüm cihazların hastane otomasyon sistemine bağlanması istenecektir. Cihazın otomasyon sistemine bağlanması ve çalışır hale getirilmesinden yüklenici firma sorumludur. Cihazlar, harici barkod okuma düzeneğine (harici barkod okuyucusu bulunmalı) sahip olmalıdır.

            - Cihazlarda günde, en az bir kez "düşük, yüksek ve normal" değerleri içeren toplam üç düzey internal kalite kontrol çalışılmalı ve sonuçlar otomatik olarak LBS'ye aktarılmalıdır.

            - Labortuvar	sorumlusunun uygun göreceği bir dış kalite kontrol programına aylık periyotlarda şeklinde üyelik sağlanmalıdır.

              - Yüklenici	firma, tüm cihazların 24 saat aralıksız bakımı ile ilgilenecek teknik servis sağlamalıdır. Bu işle ilgilenecek personel, eğitimli olmalı ve 24 saat hizmet vermelidir.

              - Kurulacak	cihazlara uygun 50.000 adet kapiller tüp ve test sayısı kadar lityum heparin içeren kan gazı enjektörünü laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü marka ve özellikte temin edilmelidir. Ayrıca test sayısının %20 fazlası ile birlikte test sayısı kadar pıhtı tutucu aparat verilmelidir.

              - Faturalama	işlemi aylık yapılacaktır. Cihaz sayacından aylık olarak okunan test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, kontrol ve kalibrasyon için harcanan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır.

Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak hesaplanan testin hizmet puanına göre; ilgili Kısım'a ait test hizmet puanlan toplanarak aylık olarak ilgili Kısım toplam hizmet puanı belirlenecektir. Bu toplam puan ihalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden faturalama yapılacaktır. Aylık fatura sayımları her aym son günü saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

- SIVI VE ÇOKLU KARTUŞLU KAN GAZI CİHAZLARININ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo 2'de verilen üstün teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 2: Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirilecek Teknik Özellikler

| No | ÖZELLİKLER | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sıvı sistem cihazın test kapasitesi en az 20 test / saat kartuşlu sistem kan gazı cihazları ise en az 40 test / saat olmalı ve cihazlar sürekli çalışır durumda bulundurulmalıdır | % 2 |
| 2 | Kartuşlu veya sıvı sistem cihazlar otomatik olarak farklı seviyelerde iç kalite kontrol çalışması yapmalıdır, manuel olarak dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır. İç kalite kontrol modülü cihazda veya kartuşların içine entegre edilmiş şekilde olmalıdır. | % 2 |

Fiyat Dışı Unsurun Gerekçesi

                - Kan	gazları testinin ölçüm süresinin kısa olması özellikle kritik durumda olan hastaların değerlendirilmesinde anlamlıdır. Dolayısıyla saatteki hızı yüksek olan cihazlar hasta sonuç çıkış hedeflerinin karşılayacak ve sonuçların gecikmesini önleyecektir.

                - Test sonuç kalitesinin değerlendirilmesinde süreklilik esastır, manuel olarak dışarıdan yapılacak iç kalite kontrol çalışması bir çok nedene bağlı olarak aksayabilir. Kritik hastaların değerlendirilmesinde kullanılan kan gazı testleri için İç kalite kontrol çalışmasının daha sık aralıklarla ve eleman gerektirmeden otomatik yapılması ancak cihazların içine entegre edilmiş İç kalite kontrol modülüyle mümkün olabilir.

Yukarıda belirtilen teknik üstünlük, puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir. Değerlendirme firmaların vermiş olduğu toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Düzenlemede uygulanacak fiyat dışı unsurun hesaplanma şekli; belirtilen nispi ağırlığın bir (1) tam sayısından çıkartılarak teklif edilen rakamla çarpılması şeklinde olacaktır. (Örneğin %2 nispi ağırlığı karşılayan firma için, çarpım katsayısı: 1.0-0.02=0.98 olacaktır). Örnek:

A firmasının teklif ettiği tek parça cihaz, 1.000.000 TL ve B firmasının teklif ettiği birleşik veya modüler cihaz,1.020.000 TL olduğunda; A firmasının teklifi: 1.000,000 x 1=1.000.000 TL ve

B firmasının teklifi: 1.020,000 x 0.98= 999,600 TL olacak ve B firmasının teklifi (1.020,000 TL), ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak kabul edilecektir

Kısım BİK-3 (Sıra no: 1)

TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ VE KİTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Merkezi	Laboratuvar Biyokimya Birimine, aşağıda teknik şartnamesi verilen, iki adet tam otomatik idrar analizörü kurulacaktır. Her iki cihaz da aynı marka ve model olmalıdır.

- 2-  Cihazların	üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında yedi yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

- 3- Önerilecek	sistem idrarın biyokimyasal ve mikroskobik analizini aynı idrar numunesi üzerinden ve eş zamanlı olarak tam otomatik şekilde yapabilmelidir.

- 4- Otomatik	biyokimyasal analizde; glukoz, protein, bilirubin, keton, nitrit, ürobilinojen, kan, lökosit, pH, spesifik gravite ve askorbik asit olmak üzere, en az 10 parametreyi incelemelidir. Askorbik asit içermeyen idrar stribi, askorbik asit interferansını önleyecek bir özelliğe sahip olmalı ve bunu da prospektüsü ile belgelemelidir.

- 5- Mikroskobik	analizde idrarın şekilli elemanlarından; lökosit, eritrosit, kristal, epitel hücreler ve silendir çeşitleri, maya, mukus ve bakteri gibi yapılar, görüntülü olarak analiz edilebilmelidir.

- 6- Analizör,	5.0 mL'den az idrar örneği ile çalışabilmelidir.

- 7- Teklif	edilen cihaz, halen üretimde olup teklif edilen striple tam uyumlu olmalıdır. Tüm reaktifler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, lot numarası ve saklama koşullan belirtilmiş olmalıdır.

- 8- Cihazdan hasta ve test bazında istatistiki bilgiler alınabilmelidir.

- Cihazın	test kapasitesi, fıziksel-kimyasal analiz için, en az 200 test/saat olmalı; bu hız kapasitesi mikroskobik analiz için, en az 70 test/saat olmalıdır.

- Cihaz	idrar numunesini strip üzerine pipetlemeli ve spesifik graviteyi refraktometre ile ölçebilmelidir.

- Yüklenici	firma; günlük kalite kontrolü için, yıl boyunca laboratuvara yeterli miktarda normal- anormal kontrol idrarları temin etmelidir.

- Firma,	kurumumuza laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı bir yıllık dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; örnek sonuçlarını göndermeyi takiben, sonuçların ve dönem sonu değerlendirme raporlarının teminini gerçekleştirmelidir

- Sisteme	aynı anda 50 numune yüklenebilmeli ve sürekli yükleme yapılabilmelidir. İdrar örnekleri, santrifüj gibi herhangi bir ön işlemden geçirilmeden analizöre yüklenebilmelidir.

- Analizörün	acil modu olmalıdır.

- Yüklenici	firma idrarın mikroskobik görüntülerini var olan bilgisayarlara depolayacak bir donanımı sağlamalı ve ayrıca bir adet hızlı lazer yazıcı da verilmelidir.

- Cihazın,	"hastane otomasyon sistemine" uyumu firma tarafından sağlanacaktır. Cihazlar çalışmaya başladığında, sözü edilen uyum işlemleri de tamamlanmış olmalıdır.

- İhaleyi	kazanan firma, arıza, bakım gibi durumlarda, rutin işlerin aksamaması için bir adet strip okuyucu cihazı yedek olarak verecektir.

- Cihazların	kurulacağı laboratuvar, yüklenici firma tarafından cihazların çalışabileceği uygun koşullara getirilecektir. Cihazların çalışabilmesi için gerekli su sistemi, kesintisiz güç kaynağı ve çalışma ortamının soğutulması gibi hizmetler, firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

- İstekli	firma, bu ihale ile alınan malzemelerin ihale bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve bu süre içinde oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis ve yedek parça vermeyi taahhüt etmelidir.

- Yüklenici	firma, cihazı kullanacak personele gerekli eğitimi verecek ve eğitim sırasında kullanılan kit ve malzemeler, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Test	sayıları, hastaya verilecek hizmet baz alınarak hesaplanacağından, tüm testler için sarf malzeme miktarının belirlenmesi, rapor edilen test sayısına göre hesaplanacaktır. Hastane otomasyon sisteminden çıkan test sayısı, alınmış olan test sayısından eksik çıktığı takdirde; yüklenici firma eksik test sayısını verecektir. Bu durum, % 20 ve doğrudan alımlar için de geçerli olacaktır.

- Teslim	edilecek kitler, teslim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. Kitler, son kullanma tarihinden 2 ay önce bildirilmek koşuluyla, uzun miyadlı olanlarla değiştirilmelidir.

- Cihazlarda	herhangi bir arıza meydana geldiği takdirde; arıza bildirimini takiben, en geç iki saatte müdahale edilecek ve sorun en geç 48 saat içerisinde çözülecektir.

- Cihazların	aylık, altı aylık ve yıllık bakımlarının zamanında yapılması zorunludur. Teknik servis, hem rutin bakım ve hem de arızaya müdahale durumlarında mutlaka teknik servis raporu tutmalı ve laboratuvar sorumlusuna onaylatmalıdır.

- Dijital	görüntüleme yöntemi ile çalışan cihazlarda, küvetler tek kullanımlık olmalıdır.

- Santrifujleyerek	idrar analizi yapan cihazlarda, şekilli elemanların tanısında boyar madde kullanılmamalıdır.

- Kurulacak	cihazların hem kimyasal ve hem de mikroskobik analiz için, kalibratörü olmalıdır.

- Kurulacak	strip ve mikroskopi cihazları, aynı marka olmalı ve gerektiğinde bu cihazlar ayrı ayrı da çalışabilmelidir.

- Cihazların kontrol	sonuçlarını arşivleyebilmesi için, kurulacak bilgisayar bir CD yazıcıya sahip olmalı ve cihazlar kontrol sonuçlarına ait Lewy-Jenings grafiklerini çizebilmelidir.

- "Fluoresans Akış Sitometresi" yöntemi ile çalışan cihazlar, gerektiği durumlarda otomatik olarak idrarın içerisindeki şekilli elemanların görüntülenmesine imkan tanıyan onlitıe bağlı dijital görüntüleme cihazına göndermelidir. Flow-cell dijital görüntüleme yöntemi ile çalışan cihazlar dikey akış sırasında numunenin flow-cell yüzeyi ile temasını önleyecek özel solüsyonlar (lamine, sheath) kullanmalıdır. Kullanılan bu solüsyonların TİTUBB kaydı olmalı ve insertlerinde kullanım amacı belirtilmelidir.

- Spesifik	gravite sonuçlarının gerektiğinde manuel değerlendirilmesi için, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği iki adet manuel refraktometre sağlanmalıdır.

- Tam saha mikroskkopi ile çalışan sistemlerde tek kullanımlık küvette sediment analizini yapması gerekmektedir.

- Yüklenici firma, klinik ve polikliniklerden gelecek idrar örnekleri için, laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü özellikleri taşıyan, test sayısı (ve yedek olacak) kadar (400.000+ 10.000), hem idrar toplama kabı ve hem de idrar tüpü sağlamak zorundadır.

Ayrıca, acil ve yoğun bakım ünitelerinden idrar örneğinin laboratuvara hızlı transferi için, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği markada 50.000 adet vakumlu idrar kabı ve 100.000 adet vakumlu idrar tüpünü temin etmelidir.

- Flow celi yöntemi çalışan sistemlerde diluent solusyonu temin edilmeli ve diusyonlu örneklerin otomatik hesaplanması ayrıca flow celi tek kanallı olması.

- Cihazlarda hem mikroskobi hem strip kısmında ayrı ayrı dahili barkot okuyucu olmalıdır.

- Cihazlarda strip ve mikroskobi kısmının ayrı ayrı probu olmalıdır

- Cihazlar, kontaminasyonun önlenmesi için sheath, lamina sıvısı veya tek kullanımlık küvet kullanmalı

- Strip	ve mikroskopi için ayrı ayrı kontrol ve kalibretör materyali olmalı

- Faturalama	işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için "I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER- Madde 19"ye bakılmalıdır.

TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ VE KİTİ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

4734 sayılı KİK kanununun 40. maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre; fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo 2'de verilen teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler, firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 2: Fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek teknik özellikler

| No | Özellikler: | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskobik değerlendirmede, idrar sedimenti bileşenlerini, aynı mikroskop sahası içinde gösterebilmesi. Gerekçe: Değerlendirmeyi kolaylaştırır ve sonucu hızlandırır. | % 1 |
| 2 | Flow-cell dijital görüntüleme yöntemi ile çalışan sistem teklif eden firmaların, sözleşme süresince "digital touch pad" ekranlı entegre kameralı bir adet eğitim mikroskobunu, laboratuvarımızın kullanımına vermesi durumunda uygulanacak fiyat avantajı | % 1 |

- VI-SEROLOJİ LABORATUVARI

- GENEL ŞARTLAR:

  - Sözleşme	süresi 24 aydır. Laboratuvara kurulan cihazlar, 30 ay kurumumuzda kalacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır.

  - Hastane	idaresi, kısım toplam ihale puanı üzerinden %20 iş artışı /azalışı yapabilir. îhale test listesinde belirtilen test sayıları bağlayıcı değildir. Kısım içerisinde kısım toplam puanının geçmemek şartıyla, bölümün ihtiyacına göre testler arasında değişim yapılabilir.

  - Teklif	edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayileri, "T.C. îlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadır.

Kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından teklif edilen tıbbi malzemelerin, "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, teklif mektuplarında yazılı olmalıdır. Ancak, "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu olmayan kit ve cihazlar, CE uyumlu veya geçerli CE/ FDA belgesine sahip olmalıdır.

  - Aylık	faturalama işleminin yapılabilmesi için; periyodik cihaz bakım tutanağının (cihazlara özel hazırlanmış aylık, altı aylık ve yıllık bakımların program ve dokümanlarına göre) ve birimin belirttiği teslimat planına göre bölüm sorumlusunun onaylayacağı kit bulundurma tutanağının Yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir. Cihazların periyodik bakımlarının takibi, firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da, ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş kabul edilecek, aylık faturalandırma işlemi yapılmayacaktır.

  - Sözleşme	imzalandıktan sonra testlerin SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanlan esas alınarak faturalama işlemine devam edilecektir. SUT listesinde olmak kaydı ile (ya da sonradan SUT'a eklenen testler dahil) yüklenici firmanın panelinde olması veya firmanın ürün paneline yeni giren testlerden laboratuvar sorumlusunun talep etmesi durumunda ihale birim puanı ile SUT puanı çarpımıyla elde edilen fiyat üzerinden fiyatlandırılarak çalışılması talep edilebilecektir.

  - Faturalama	işlemi aylık olarak yapılacaktır. HBYS/LBS'den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayısı esas alınacaktır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış çalışılmayan testler veya laboratuvar sorumlusu tarafından klinik uyumsuzluk tespit edilmesi sonucu tekrarı yapılmış testler için hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak testin hizmet puanı belirlenir. Kısma ait test hizmet puanlan toplanarak aylık "kısım toplam hizmet puanı" belirlenir. Bu toplam puan, ihalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılarak bulunan rakam üzerinden faturalama yapılır. Bu durum bütün testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü akşam saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

  - Kitler,	soğuk zincirle taşınmalıdır. Bu taşınma durumu da olabildiğince belgelenmelidir.

  - Çalışılan	tüm testlerin çalışma prosedürleri ile ilgili bilgiler, Türkçe standart operasyon prosedürü (SOP) şeklinde teslim edilmelidir.

  - Çalışılacak	test sayısı için gerekli her türlü sarf malzeme, kontrol materyalleri ve kalibratörler, firma tarafından ücretsiz ve belirtilen zamanlarda karşılanacaktır. Kontrol kanları ve kalibratörler uygun miyad ve miktarda zamanında temin edilemediği takdirde, laboratuvar denetlemelerinde, kalite değerlendirmesinde ve testlerin sonuçlandırılmasında ciddi bir olumsuzluk olacağından; doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır. Sevkiyat aksatıldığında testler çalışılamayacağı için, bu süre içinde cihazın ortalama test sayıları kadar test, bir sonraki ayın faturalanan test sayısından düşülecektir.

  - Test	reaktifleri, sarf malzeme ve çalışma sırasında kullanılan diğer tüm malzemeler; laboratuvar sorumlusunun belirlediği teslimat takvim doğrultusunda, ihtiyaç ve depolama şartlarına göre laboratuvara teslim edilecektir. Yüklenici firma 2 aylık test stokunu laboratuvar stokunda bulundurmakla yükümlü olup miad kontrolü firma sorumluluğundandır. Miadı geçmiş kitler kullanılamaz Teslimatın zamanında yapılamaması durumunda, doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir. Zamanında sonuç verilemeyen her gün için, hastanenin test çalışılamayan günlerdeki zararını karşılamak üzere, bir önceki ayın günlük ortalama test sayısı dikkate alınarak, her aksayan test maliyeti (Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen değer üzerinden) kadar ceza söz konusu olacaktır. Bu ceza sonraki ayın faturalanan test sayısından düşülecektir. Reaktifler barkodlu ve orijinal ambalajında olacaktır. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve sarf malzemelerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda, parti parti teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler, son kullanma tarihinden 2 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, yenileri ile 30 gün içinde değiştirilecektir

  - Testlerden	herhangi birisinin, reaktif ya da cihaz kaynaklı problemlerden dolayı çalışılamadığı durumlarda; yüklenici firma sorun çözülünceye kadar, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği ve kabul edeceği bir "Dış lab" tarafından testlerin aksatılmadan ve zamanında çalışılmasını sağlayacaktır. Bu esnada tüm masraflar (kargo bedeli, LBS bağlantısı, test ücreti vs) yüklenici firmaya aittir. Doğacak aksamadan ve test sonuçlarından kaynaklanan tüm maddi, manevi ve hukuki sorumluluk firmaya aittir.

  - Yıl	içerisinde üretici firma tarafından kitlerde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya kullanıma ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarsa; bu durum, firma tarafından yazılı olarak bildirilecek ve laboratuvarın onayına sunulacaktır. Bu değişiklikler, ek eğitim ya da maliyet gerektirdiği takdirde, firma tarafından karşılanacaktır.

  - Firma,	teslim ettiği otoanalizörlerin yaşını, üretici firmadan alınan (cihazın seri numarasını ve modelini gösteren) bir belge ile belgelendirmelidir. Üretimden kalkmış otoanalizörler ihaleye giremez. Firmalar, teklif ettikleri otoanalizörlerin halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) gösteren üretici firmadan alınmış onaylı bir belge vermek zorundadırlar, otoanalizörlerin yaşı ihale tarihinde 10 yaşın altında olmalıdır.

  - Laboratuvara	kurulan otoanalizörler hastane otomasyon sistemine bağlanmalı ve bu şekilde teslim edilmelidir. Otomasyon sistemi bağlantısı yapılmamışsa ya da eksik yapılmışsa, cihaz kurulmamış sayılacaktır. Cihazın kurulma tarihi, "otomasyona tam ve eksiksiz bağlandığı gün" olarak kabul edilecektir. Cihazların kurulması ve otomasyona bağlanması ile ilgili tüm işlem ve masraflar, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Cihaza eklenen yeni parametreler ya da program güncellenmesi ile otomasyon yazılımı gerektiğinde; yine tüm işlem ve masraflar, firma tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici	firma, tüm kısımlar için, elektrik kesintilerinden doğacak olumsuzlukların giderilmesine yönelik, tüm cihazları en az bir saat çalıştırabilecek güç kaynağı temin etmelidir. Güç kaynaklarının her yıl periyodik bakımlarının yapılması, takibi ve yapılan bakımın belgelenmesi ve bu belgenin laboratuvara verilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İş güvenliği için; güç kaynaklarının priz çıkışlarına kurumun teknik bakım ve onarım ünitesinin uygun gördüğü şekilde kaçak akım rölesi kurulması zorunludur. Kaçak akım rölesinin yapımının ve periyodik bakımların gecikmesinin neden olduğu iş güvenliği kazalarından doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır.

  - Cihazların	kurulumunu, ücretsiz olarak yüklenici firma yapacaktır. Cihazların çalışması için gerekli elektrik ve su gibi alt yapı tesisatı yüklenici fırına tarafından bedelsiz sağlanacaktır. Cihazın çalışması, "saf su" gerektiriyorsa; laboratuvar sorumlularının kabul edeceği özelliklerde yeterli sayıda "reverse osmoz" prensibiyle çalışan saf su sistemi, yüklenici firma tarafından ücretsiz temin ve monte edilecektir.

  - Teklif	edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport ve alt yapıdan kaynaklanan hatalara karşı; ayrıca doğal afet, yangın, su basması gibi durumlarda, firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır. Sigortası yaptırılmayan/yaptırılamayan cihazların sorumluluğu kurumumuza ait değildir. Yüklenici firma, gerektiğinde laboratuvarda oluşabilecek iklimsel değişiklikler (sıcaklık, nem, vb) nedeniyle, cihazların optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak kapasitede, ücretsiz klima donanımı sağlamalıdır.